长江大学2017年中央财政项目设备采购（化学与材料研究中心）采购需求

长江大学采购与招投标管理处拟就“长江大学2017年中央财政项目设备采购（化学与材料研究中心）”进行公开招标采购工作。本项目采购预算220万元，现就采购人提供的采购需求公开征询各潜在供应商的意见。

一、资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须具有相应的经营范围，且有良好的售后服务机构。

3、如投标人所投产品为进口设备，则需提供其原厂商或其制造商（或国内省级代理商）授权书原件；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止时间前查询结果为准）；

5、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的不同供应商不能同时参加本项目投标。

6、本项目不接受联合体投标。

4、设备清单及技术要求：（含交货期、质保期、付款方式及其他要求）

采购明细及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★场发射扫描电子显微镜系统 | 1.工作条件 1.1电源：220V(±10%), 50Hz 1.2环境温度： 20±5℃ 1.3相对湿度：< 65% 1.4连续工作时间：连续操作 2.技术说明 2.1场发射扫描电子显微镜主要用于材料表面的微观形貌的高分辨观察。其由真空系统、电子光学系统、样品室内二次电子探测器、镜筒内二次电子探测器，和镜筒内背散射电子探头、附件和零部件组成。可配备X射线能谱、形成多功能分析平台。能谱可以观察和检测非均相有机材料、无机材料及在上述微米、亚微米局部范围内的表面特征和微米区域成份的定性和半定量分析。 2.2 技术参数 ★2.2.1 二次电子分辨率：1.0nm(30kV)；1.8nm(1kV) ； 背散射电子分辨率：2.0nm(15kV) 2.2.2 加速电压：50V ~ 30kV，10V连续可调 ★2.2.3 电子束流范围2 pA - 200 nA ★2.2.4 放大倍数：×2 ～ ×1,000,000 2.3 真空系统由离子泵、分子泵、无油干泵三级泵系统组成。 2.4电子光学系统 2.4.1电子发射源：Schottky型场发射（热场发射）电子源 2.4.2电子枪合轴：自动 2.4.3视野范围：6.4mm（工作距离10mm）,20mm（工作距离30mm） 2.4.4 聚焦：自动聚焦、或手动聚焦 ★2.4.5电子光学镜筒采用中间镜设计，全自动自动调节，无需机械对中装置，包括电子光路合轴，电子光学设置和校准，可以精确控制束流和束斑尺寸； 2.4.6自动功能：自动聚焦、曝光、消像散 ★2.4.7配备减速模式（BD）功能及电子束实时追踪技术 ★2.4.8扫描：扫描速度可从20 ns至10 ms/像素，可阶段或连续式的调整 2.5样品台 2.5.1类型：五轴马达(X；Y；R；T；Z)全自动控制 2.5.2行程：X轴不小于80mm; Y轴不小于60mm; Z轴不小于47mm ★2.5.3倾斜：-80～+800 2.5.4 旋转：3600连续 2.5.5旋转和倾斜模式：全对中旋转和倾斜 ★2.5.6导航器：内置。具备光镜与电镜联用软件。 2.6样品室 2.6.1样品室大小的内径不小于230mm 2.6.2样品室舱门宽度不小于148mm(宽) ★2.6.3样品交换方式为抽屉式大开门换样。 2.7 探测器种类及数量 ★2.7.1二次电子探测器：样品室内YAG二次电子探测器和镜筒内YAG二次电子探测器各一个 ★2.7.2 背散射电子探测器：镜筒内YAG背散射电子探测器. 2.7.3 红外CCD相机：配置样品室内红外CCD摄像装置 ★2.7.4独立的镜筒内二次电子探测器，独立的镜筒内背散射电子探测器 ★2.7.5具备束流测量装置 2.8 图像处理系统 2.8.1 图像处理软件：进行图像的处理、测量和编排实验报告 2.8.2 图像采集像素不小于16384×16384 2.8.3 图像存储像素：16384×16384 2.9 电脑系统 2.9.1 操作系统：Windows 8.1 Pro 64-bit 系统 2.9.2 显示器：LCD24”（液晶显示器） ★2.9.3 电镜操控软件必须具备中文、英文操作界面。 ★2.10 配备进口UPS一台 3.能谱仪技术指标 3.1配备第三方能谱仪，该设备可与扫描电镜配套使用，用于材料的微区成分分析，并配备与相关扫描电镜的接口 ★3.2探测器：不小于10mm2有效探测面积 ★3.3.能量分辨率：Mn-K保证优于 129 eV 3.4. 元素分析范围 B 5-Cf98 4．喷金仪技术指标 4.1 配备国产喷金仪，该仪器用于扫描电镜样品镀覆导电膜（纳米级金膜），仪器操作简单方便，是配合各型扫描电子显微镜制样必备的仪器，设备质量可靠，可替代同类进口产品。 ★4.2 玻璃处理室: Φ100mmX高度130mm、试验台尺寸：Φ40mm 可同时放6个样品杯(Φ6/13/32) 靶材尺寸：Φ58mm ★4.3 真空系统：直联旋片真空泵2L/S (静音型直联旋片真空机械泵) ，真空检测：皮氏计， 真空保护：气阀调节 4.4 媒介气体：空气或氩气、配有氩气专用进气口、氩气钢瓶和微量充气调节 5．技术资料 提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件英文 2份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。 6．技术服务 6.1安装 仪器制造厂应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。 6.2 培训 卖方应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。 6.3 保修 电镜主机验收后提供1年的免费保修。在保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，2到5个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，一次维修应使仪器恢复正常使用。 6.4软件升级 卖方在硬件条件下，免费为买方提供电镜操作软件的升级。 | 1套 |
| 2 | ★数码显示成像仪 | 1.良好的光学性能，整机在国外加工、进口 ★2.整机复消色差光路。 3.可连续变倍，并有变倍设定限位螺丝可方便地做校正和重复观察 ★4.标准放大倍数:18—150倍，8:1变倍比。配置1.6X高分辨物镜。 ★5.配置精准测量远心镜头，多种倍数可选。工作距离≥97mm。 ★6.全编码变倍器，活图状态下标尺同步，屏显十字线同步。 ★7.原厂500万物理像素高清CCD，支持2592*1944分辨率，支持高清活图1920*1080分辨率，而且可达30fps。支持电影模式照相，可通过遥控器拍照。 8.输出模式:可通过SD卡存储，或者HDMI连接高清监视器，或者USB连接电脑。 ★9.可变孔径技术，即使通过变倍时，照明也保持色温恒定。 ★10.原厂高亮度长寿命LED照明器，支持多段式照明，配置匀光散射罩，可观察高反差物件细节；原厂鹅颈双分支照明；原厂透射照明，支持明暗场观察。 11.原厂服务，武汉当地有售后服务工程师。 配套设备:进口比色皿及超声波细胞破碎仪 | 1 |
| 3 | ★高效液相色谱仪 | 1.L-3245四元低压梯度泵 1.1.四通道脱气 1.2.流速范围:0.001ml/min-10.000ml/min（增量0.001ml/min） 1.3.流量准确度:±0.2% 1.4.流量精度:≤0.06%RSD（ASTM） ★1.5.最大耐压:9000psi（折合620bar或62MPa） 1.6.压力脉动:≤1%或＜10psi 1.7.梯度准确度:±0.5% 1.8.梯度重复性:±0.1% 2.L-3320自动进样器 2.1. 满环进样/部分进样/微升携带进样 2.2. 标配100ul定量环 2.3. 样品容量:2个48位样品瓶架 2.4.进样重复性:RSD≤0.3% ★2.5.交叉污染＜0.005% ★2.6.线性:0.9999 2.7.最大耐压6000psi（可选配15000psi进样阀） 3.L-3400柱温箱 3.1.控温范围:+5℃-70℃ 3.2.温度准确度:±1℃ 3.3.温度稳定性:±0.1℃ 4.L-3500紫外-可见检测器 4.1.波长范围:190-800nm 4.2.光源:氘灯、钨灯 4.3.光谱带宽:8nm 4.4.波长准确度:±1nm 4.5.波长精度:0.1nm 4.6.噪声:±0.35×10-5AU（ASTM） 4.7.漂移:1×10-4AU/Hr ★4.8.线性范围:＞2.5AU（ASTM） ★4.9.最高采样频率:100Hz 4.10.流通池光程:10mm 4.11.流通池体积:12ul ★4.12最小检测浓度:4×10-9 g/ml （萘标） 在254nm处 5.Rigol化学工作站 ★5.1.含审计跟踪、分级管理、电子签名等，符合FDA 21 CFR Part 11/GMP2015/GLP规范 5.2.强大的数据处理功能，提供多种积分功能和计算方法 5.3.图形化的监控界面，可随时掌握设备状态，简单易用 5.4.先进的自动峰宽、自动阈值算法、自适应采集数据，自动调节算法达到最佳积分效果 ★5.5色谱工作站品牌与仪器品牌一致 6 配件：Hypersil Silica正相色谱柱（4.5*300mm，5微米填料）2根，Hypersil C18反相色谱柱（4.5*300mm，5微米填料）2根，操作系统及数据记录用电脑（联想电脑主流配置，打印机） | 1 |
| 4 | ★超声波 粉碎机 | 频率:20-25KHz 显示方式:7寸TFT触摸屏显示 功率:650W(1%-99%) 随机变幅杆:6 mm ★可选配变幅杆:2、3、10、12、15mm 破碎容量:0.5-500ml 占空比:1-99% | 1 |
| 5 | ★高速台式 冷冻离心机 | 最高转速:20000rpm 最大容量:50ml×6 ★最大离心力:24596×g 定时范围:0min-99min 整机功率:1.25kw 温度范围:-20℃~30℃ 配24596*g，15093*g，8944*g，7012*g四个转子 | 1 |
| 6 | ★超声波 分散器 | 超声波频率:19-23KHZ 超声功率:10-1800W 超声探头直径:Φ25 ★最大单次处理量:2500ml 样品温度保护:可选配冷水循环机 | 1 |

质 保 期：供应商必须为本项目的硬件产品提供 一年 的免费原厂质量保证服务，软件终身免费升级，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

交 货 期：国产设备合同签订后  30  天内交付验收完毕，进口设备收到信用证后  四个月  内交付验收完毕。

付款方式：

货到采购人指定交货地点，待供应商把各设备安装集成、调试运行正常并经投标人验收合格后付合同金额的100%。合同签订后中标人付给采购人合同金额的5%作为履约保证金，一年质保期满后退还给中标人。

项目实施与保障：

- （四）产品质量要求

4.1 中标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

4.2 免费提供全套完整的使用文档（含采购人使用和系统管理手册）。

4.3 国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书；所有进口部件、材料必须符合我国相关产业界产品标准，并提供相关报关证明。

- （五）产品进场安装、调试及验收

5.1 中标人须提供全新的产品，并负责产品的安装、调试等工作。

5.2 所有产品均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。

5.3 中标人所提供产品到达目的地后，采购人按中标人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责检验与采购人的要求是否相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。

- （六）售后服务要求

6.1 中标人应提供设备安装调试时所需的资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

6.2 在软件安装和系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

6.3 中标人应根据合同规定将要安装和调试资料提前单独发往安装现场。

6.4 在采购人系统和设备进行调整、扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导，并提供其他技术支持和帮助。

6.5 当今后由于采购人系统和设备搬迁时，中标人应积极提供售后服务。

6.6 在质保期内的售后服务中，中标人要保修除消耗品以外的所有设备，并保证7×24小时的紧急响应和技术支持。在试运行期与售后服务期内，根据需要中标人有责任派技术人员到现场指导维护工作，协助采购人查找故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能要求。并且以上服务都应是免费的。

6.7 中标人对其购买的系统和设备应提供终身免费软件补丁，在试运行期及售后服务期间定期向采购人提供各设备厂商发布相关的软件更新和补丁情况，及时通知采购人影响系统安全运行的软件漏洞和修补方法，并提供相应的免费现场服务。

6.8 中标人应接受来自用户电话、传真、电子邮件、其它部门转达的各种用户技术咨询，一般在当天即时作出解答，如需进一步搜集资料的，自咨询之日起3个工作日内回复或提供资料（含产品资料）。

6.9 中标人应对其在湖北的售后服务的各种操作流程作出说明，如：有无技术支持中心、技术支持中心地点设在何处、技术支持人员构成（数量、素质等）等相关内容。

6.10保修期内出现的任何由中标人设备缺陷造成的故障，中标人应在12小时内免费更换或完成维修。保修期从试运行期结束之日开始计算。

6.11 服务厂商应在每个季度对校方各系统进行全面的检修和优化。紧急故障要求在接到采购人故障报告起2小时内排除，一般故障24小时内排除，设备维修时间超过2天，要求免费提供同型号备机。

6.12 热线服务，针对用户提出的各种问题及突发事件进行快速反应，并调度当地维修人员；维修服务，接收到服务中心指令或用户通知后，维修工程师会在72小时内赶到现场；网络服务，通过网络向客户提供全方位服务，包括技术咨询和远程在线故障诊断；终生提供维修服务。

- （七）技术培训

7.1 中标人应免费负责采购人技术人员和管理专家的技术培训。

7.2 中标人应提供具体的人员培训计划、课程安排，要求系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，承担全面的技术管理工作。

- （八）其他要求

8.1 投标人所投★产品的技术指标必须以产品的相关技术规格和参数的制造商（进口设备需为制造商或国内省级代理商）加盖公章的宣传彩页或原厂出具并加盖公章的技术响应文件为准，如不能提供，则该产品的技术得分为无效得分。

8.2 招标文件技术部分要求中技术参数中的“★”参数为重要指标参数，将作为评委评议的重要依据。

8.3技术资料：投标人必须保证投标文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，投标人不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第三方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。