长江大学2017年中央财政项目设备采购（动植物科学创新中心）采购需求

长江大学采购与招投标管理处拟就“长江大学2017年中央财政项目设备采购（动植物科学创新中心）”进行公开招标采购工作。本项目采购预算270万元，现就采购人提供的采购需求公开征询各潜在供应商的意见。

一、资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须具有相应的经营范围，且有良好的售后服务机构。

3、如投标人所投产品为进口设备，则需提供其原厂商或其制造商（或国内省级代理商）授权书原件；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止时间前查询结果为准）；

5、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的不同供应商不能同时参加本项目投标。

6、本项目不接受联合体投标。

4、设备清单及技术要求：（含交货期、质保期、付款方式及其他要求）

采购明细及技术要求

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数和实验体系 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★全自动间断化学分析仪 | 1.工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。 1.2 适于在电源220V（±10％）/50Hz、气温摄氏-5℃～＋40℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。 1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。 2.应用范围: 2.1 地表水/饮用水/废水 氨、碱度、磷酸盐、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、酸盐、硫酸盐、总凯式磷、挥发酚、总磷、总氮、总凯氏氮、氰化物、氟化物、硫化物、色度、硬度、钙、乙醛、锰、铬（IV）、总溶解铁、铝、镁、锌 2.2 土壤和植物提取液 氨、磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、硅酸盐、硫酸盐、总凯氏氮、硼 、钙、钾、总凯式磷、硫化物、氟化物、总溶解铁、钠、氯化物 2.3 食品/饮料/烟草 二氧化硫、硝酸盐、氨氮、尼古丁、总凯氏氮、亚硝酸盐、铬（IV）、磷酸盐、氰化物、氯化物 3.技术规格： 3.1 流通池式间断化学分析技术 ★3.1.1 流通池技术，反应后样品吸入石英比色皿中进行比色； ★3.1.2 10mm石英比色池； ★3.1.3检测多个参数只需软件设定，方法间自动转换，无需更换模块； 3.1.4 紧急样品分析：任何时间。 3.2 稀释器 ★3.2.1 实现制作标准曲线，在比色皿中实现标准点的自动配制；标准点不少于6个。3.2.2 稀释器最大稀释倍数为100倍，稀释精度0.1μl； ★3.2.3 稀释器体积为1ml； ★3.2.4 可实现前稀释、后稀释，灵活选择超标样品浓度的稀释方式。 3.3 样品盘和试剂盘 3.3.1 转盘式样品盘和试剂盘，方便样品和试剂加入； 3.3.2 试剂位：27个试剂位； 3.3.3 样品量：1.0 -400μl； 3.3.4 试剂量：1.0 -450μl； 3.3.5 一次性可以同时摆放≥60个样品 ； 3.4 反应盘 ★3.4.1 可容纳≥90个反应管； 3.4.2 反应管可一次或多次重复使用； 3.4.3 恒温反应温度：37℃； 3.4.4 恒温精确至+/- 0.1ºC。 3.5检测器 ★3.5.1 32位高精度数字检测器； ★3.5.2 线性范围：0-3.5Abs； ★3.5.3 光栅分光技术，可得到320-900 nm连续波长的光；. 3.5.4接收器：光电二极管，波长范围320-1000nm； 3.5.5光源：12V/20W，卤素灯。 3.6分析软件 3.6.1 原厂配套工作站软件； 3.6.2 中/英文操作软件，必须提供中文软件操作界面，方便实验人员操作； 3.6.3 软件自动控制仪器分析，无须人工干预； 3.6.4 能监控每一分析运行过程，可任意时刻设置多个方法待运行。 ★3.6.5需提供原厂的授权书及售后服务承诺。 4. 产品配置要求：每套仪器含： 4.1 主机一台 4.2 稀释器、样品盘和试剂盘各一套 4.3 比色皿盘三套 4.4 检测器一套 4.5 分析软件 4.6 品牌电脑一套(配置要求：酷睿双核Intel I7-7700, 8GB内存，1TB硬盘，21.5”液晶，DVD光驱，WINDOWS10 操作系统)。 4.7 不间断电源一套，包含 美国山特C1KS主机1000VA/800W一台，BL12-38电池12V38AH三只,电池箱A1一个。 | 2 |  |
| 2 | ★超纯水机 | 1.1源水要求：城市自来水/地下水TDS≤200PPM，水压1.0—5.0kg/C㎡，水温5—45℃ 1.2制水量：40L/H 25℃时（建议客户以日用6小时为计算量选择出水机型） 1.3主机尺寸：（高*宽*深）590*500*380、重量30kg-50kg 1.4电源功率：AC220V/50Hz，30W 1.5 RO纯水 电导率: ≤1-5µs/cm (在线监测) 1.6 UP超纯水： 电阻率18.2MΩ.cm @25℃ （在线监测、GB6682-2008标准） 微生物≤1cfu/ml、 微颗粒物≤1个/ml 、重金属离子≤0.1ppb 1.7 水箱储水时1.8-2.0L/min ★1.8采用的SYS-III双泵双膜制造的实验室超纯水制备的系统、保证纯水的电导率 稳定在1-5µs/cm 1.8自来水为源水，同时制取RO纯水（三级水）和UP超纯水（一级水）； ★1.10独特的Seepage source -SYS7系列控制系统、智能真彩色屏幕LCD液晶显示器 1.11源水低压自动保护功能、独立前置自动反冲洗功能、水质电导率、电阻率在线监测功能 ★1.12采用10G液位传感纯水储存系统进口全封闭真空压力储水桶，有效的保证了纯水水质，避免了因储存带来二次污染、紫外照射、微生物滋长等 ★1.13源水四级预处理装置，有效去除粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁及吸附有机物、异味等 1.14具有缺水低压系统自动提示及保护、水箱满水系统自动保护。另配备排水口避免液位传感器损坏时水箱溢水对实验室造成不良影响。 ★1.15开机18秒反渗透膜全自动冲洗、开机时18秒系统全自动冲洗。 ★1.16 具有漏水检测保护装置；实验室出现漏水渗水的情况自动关机。 ★1.17另配：渗源SY-1726QZ 2套 SY-1815C 6套 SY-2216CJB2套（大容量ROHMHAAS树脂）、及时更换，免费提供维护。 1.18适用范围：生物医学、环境科学、表面科学、原子吸收、原子发射、离子色谱、高效液相等实验 | 1 |  |
| 3 | ★组织破碎仪 | ★1. 应用范围：动物组织（脑、心、肝、脾、肺、肾、皮肤、肠组织、骨头等）、结缔组织较多的样品；植物组织（根、茎、叶、果实、花粉等等）；微生物样本（真菌样本）；细胞样本；乳化工艺、硬质3D生物材料等样品的破碎及处理。 ★2. 生化毒理实验/生物安全实验：可在生物安全柜或通风厨处理有毒/有害或容易污染的样品。 3. 控制面板：大LED触摸屏 4. 样本数量：24tubes（2ml）/12tubes（5ml） 5. 时间范围：1-999秒，在这个范围内以1秒为单位增加 6. 震荡速度：1.0-12.0m/s（2秒内达到最大速度；2秒内完全停止运行） 7. 样品处理时间：24★2ml/20s（90%以上样本适用） 8. 噪音等级：<70db ★9. 转速范围：2000rpm-6000rpm ★10. 最高频率：100Hz 11. 外形/总量：30.5cm长★42.5cm宽★32.0高，20kg ★12. 需提供原厂的现场技术服务（后期样品的方案设计） ★13. 需提供三年质保服务。终身维护，仪器故障时，48小时内免费提供备用机。 | 1 |  |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数和实验体系 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★台式冷冻离心机 | - ★进口知名品牌 - ★4台离心机共配置6个转子，其中4个48*2ml转子，2个12*5ml转子。 - ★从零加速至最高转速时间和从最高转速减速至零的时间：18秒 - 合金材质的转子及转子盖 - 均为气密性转子，气密性经由第三方HPA独立实验室认证，适合P3实验室 - 最大相对离心力25,000 × g（16,220 rpm） - 内置冷凝水槽，减少污染 - FastTemp快速制冷功能，从室温23°C降至4°C仅需11分钟 - 具有OptiBowlTM离心机盖设计，即使不盖转子盖离 心，也非常安静 - 离心计时：10秒至9小时59分钟 - Short Spin瞬时离心功能，按住即可快速离心 - 独有的QuickLock快速锁定转子盖，可快速打 开或锁紧转子 - 先进的隔音设计，确保静音操作 - 离心结束且离心机盖关闭时，可以持续制冷，确保样品安全 - ECO自动待机功能，可选1、2、4、8小时无使用后自动待机，降低能耗 - ★温控范围：-11 °C至40 °C | 4 | Eppendorf 5427R进口 |
| 2 | ★超纯水系统 | - ★进口知名品牌 - 进水要求：自来水，产水要求：同时生产二级纯水和超纯水两种水质的出水口 - ★产水电阻率： 18.2 MΩ-cm @25℃ - ★TOC水平：<5ppb, 细菌<1cfu/ml，颗粒<0.2微米 - ★纯水产水量：≥7升/小时, 超纯水产水流速：1升/分钟 - 内置185nm双波长UV灯，并具有在线UV灯，离子交换柱和储水箱在内的循环通路 - 前开门设计，方便系统维护和耗材的更换 - ★系统可湿管道消毒 - ★具备升级能力，可升级到每小时产水≥15升 - 可调整的多水平视听报警，耗材更换提示等功能 - 配备内置型40升储水箱，内部无锐角，内表面光洁度不低于10um，带有5个液位感受器和除菌除CO2呼吸滤器 - 具有GRID(图像显示)控制面板,动画显示流程图和水箱水位，简便直观，用户友好的操作界面 - 电子处理控制系统可作连续水质监控 14 ★有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料 15、额外赠送2根超纯化柱。 | 1 |  |
| 3 | ★快速PCR仪 | - ★进口知名品牌； 2、★试剂耗材开放，适合各种96孔板、8联管、单管等标准耗材； 3、★仪器冷却/加热技术（温控方式）：Peliter半导体； - 样品反应槽： 表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于高效的热传递； - 采用先进智能的RAC（Ramping-Accuracy-Control）电子温控技术，模块实际温度和设定温度相比，没有温度过冲或下冲的现象，PCR反应稳定性好； - ★温控性能强大：最大升降温速率：≥4℃/S，平均升温速率：≥3.8℃/S - 仪器控温准确性：≤±0.1℃，仪器控温均一性：≤±0.2℃，控温精准 8、★带有温度梯度功能；可同时优化不少于12个温度梯度，可用于快速优化反应条件8、温度梯度最大跨度：≥26℃，具有线性温度梯度和逻辑算法随机温度梯度2种设计模式，并可设定不同列的整数温度 9、高性能智能热盖：深凹的热盖设计可有效地将热量控制在热盖内，防蒸发效果极佳，内置的离合装置能提供持续稳定的特定压力，以实现各种PCR耗材都可完美使用； 10、热盖升温快速，打开后会自动停留在最适位置，方便样品取放； 11、具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，使得样品管上方温度始终高于样品温度； 12、超大的7英寸彩色触摸屏，高清显示，反应灵敏，可戴手套操作，使用时无反光干扰; 13、程序具有快速启动功能，开机可自动显示最近使用的5个程序，方便快速开始实验。 14、★具进行Touchdown PCR实验，以提高PCR扩增产物的特异性； - 超静音运行，最大运行声音不超过45dB 16、有断电自动重启功能 - 接口：同时具有USB接口和网络接口，可以手机安装APP控制PCR仪器 18、投标人必须提供原厂授权，保证售后服务：仪器原厂整机质保2年 | 6 |  |
| 4 | ★制冰机 | - ★进口品牌 2、★雪花冰产量：105kg/d 3、内置储冰量:30kg 4、★压缩机功率：960W 5、本机功率：470W 6、制100kg雪花冰耗电量：12.5KWh 7、外形尺寸：592*622*1126mm 8、净重：66kg | 2 |  |
| 5 | ★多参数水质分析仪 | - ★进口知名品牌 2、技术参数 ★1.1四探头接口电缆装置：一根电缆底座上有四个传感器接口，一个探头接口是溶解氧，一个探头接口是电导温度，另外两个探头接口是pH、ORP；最多可以同时测量8个参数（气压、电导、温度、盐度、总溶解固体、溶解氧、pH和ORP）。要求两台装置合在一起能配齐溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、销氮、氯化物和温度9个指标的传感器。 ★1.2电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具； ★1.3 主机、电缆、探头三体分离，同一主机可以配备不同长度的电缆和不同探头 ★1.4 IP67 防水等级，仪器掉入水中可浮起，不影响操作；电池仓和仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路； ★1.5 自动气压补偿、自动温度补偿和自动盐度补偿 ★1.6标配的USB线连接电脑和主机，数据输出方便；数据管理软件可实现设置主机，管理数据，查看图形数据与表格数据 ★1.7保修期：主机三年，电缆二年，探头一年； 1.8主机操作界面全中文显示 ★1.9 可存储数据≥2000组； 1.10不锈钢探头保护套，坚固耐用，利于快速沉入水中测量 ★1.11可以实现手动测量模式和连续实时测量模式 ★1.12多种电缆长度可以选择1米、4米、10米、20米、30米 ★1.13 需提供制造商授权或者国内总代理的授权及售后服务承诺。 注：打“★”技术参数必须满足； 3、配置要求： 每套仪器含： 1台内置气压计主机； 1根四探头接口电缆装置10米 pH、ORP、DO、电导/温度传感器（探头）各1个 相关校准液各1套 | 2 |  |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数和实验体系 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★荧光倒置显微镜 | ★1. 原装进口品牌 2. 主机 2.1 研究型倒置荧光显微镜； 2.2 光学系统：无限远校正光学系统； 2.3 支持明场，荧光，相差等观察方法； 2.4透射光照明：LED光源，寿命≥40000小时，另备一套LED灯泡； 2.5 6位物镜转换，支持在线齐焦； ★2.6 配备≥7孔位聚光镜，工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55； 2.7具备光强自动跟踪功能：低倍物镜下观察时，自动变为低照明强度；高倍物镜下观察时，自动变为高照明强度，记忆最后设定光强； ★2.8 左侧100%分光，侧光路成像视野≥19 mm；配有软件稳定焦平面功能，Z轴步进≤3.8 nm，调焦行程≥12mm； 3. 物镜 10×平场消色差物镜，NA≥0.25； 20×长工作距离荧光增强型平场半复消色差物镜，NA≥0.40； 40×长工作距离荧光增强型平场半复消色差物镜，NA≥0.60； 100×荧光增强型平场半复消色差物镜，NA≥1.32； 4. 荧光 4.1 长寿命荧光光源，寿命大于2000小时，内置快速光闸； 4.2 配备6种圆型荧光视场光阑，防止荧光淬灭；6种矩型视场光阑，提高sCMOS图像信嘈比； 4.3 光纤自动定位，保持最佳照明亮度及均匀度，避免调节麻烦； 4.4 APO荧光光路设计，最佳的成像效果；内置5档荧光光强控制，有效防止荧光猝灭，并方便平衡各荧光通道强度； 4.5 紫外，蓝色，绿色荧光激发； 4.6支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块， 并且立即识别） 4.7 机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位 5. 拓展功能 5.1 有无限远扩展接口，可接入荧光轴和第三方组件，预留用户指定型号的激光器输入接口，支持升级FRAP，光遗传学等荧光应用； 5.2 可预留≥3个CCD出口； ★6. 与显微镜同品牌单色荧光专用制冷sCOMS相机： 6.1 真实物理像素≥2048×2048； ★6.2 sCOMS 传感器芯片尺寸≥13.3mm x 13.3mm（19 mm 对角线），用于匹配1X相机与显微镜主机借口；像素点尺寸≥6.5μm×6.5μm； ★6.3 冷却式传感器，可通过空气循环使感光晶片温度不低于室温以下27℃； 6.4 暗电流≤0.14 e-/px/sec； ★6.5 读出噪音≤0.9e-； ★6.6 动态范围：≥1:33000； 6.7 光电转换效率≥82%@580nm； ★6.8 成像速度：≥50fps（@2048X2048 Pixel）； 6.9 sCOMS摄像头的板载内存≥1GB内存； 7. 目镜 7.1 双目观察筒； 7.2 配备10×目镜，视野≥25mm； 8. 控制及图像分析软件 8.1 配备同品牌的图像测量软件； 8.2 图像获取：单幅图像采集白平衡、黑平衡设置，超级荧光模式；图像自动存储，添加标尺，多通道图像叠加等； 8.3 图像分析：感兴趣区域和直线测量，可测量坐标及点位置、直线、曲线长度，规则及不规则图形的面积及周长的测量等。 9. 另外配置 9.1 品牌电脑一台（配置要求：酷睿双核Intel I7-7700，8GB内存，1TB硬盘，21.5液晶，DVD光驱，Windows10 操作系统）； 9.2 不间断电源一套，包含美国山特C1KS主机1000VA/800W一台，BL12-38电池12V38AH三只，电池箱A1一个； 9.3 空调两台（配置要求：可加热，可制冷，变频，3匹） | 1 | 进口 |

第四包：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数和实验体系 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台★台式植物表型成像系统 | 植物表型平台是植物表型组学、植物功能基因组学、现代遗传育种研究的强大工具。利用植物表型平台可以快速获取活体植物的各种信息。该系统通过可见光成像可以测量植物的表型特征参数；通过荧光成像可以分析植物的生理状态；通过显微成像可以获得植物的微观结构特点。 1. 主要功能 （1）利用可见光成像，可以分析株高、株宽、茎粗、侧枝长度、侧枝数、侧枝角度、叶柄长度、叶片面积、叶片角度、叶形性状、绿叶面积、叶长、叶宽、叶周长、叶尖夹角、叶基夹角、叶片数、叶颜色、鲜重、干重、绿色程度值、叶片图像提取、绿色投影面积、花径、花面积、花朵数、花色分级、花朵图像提取、果实纵径、果实横径、果形性状、果实颜色分级、果实数量、果实图像提取等，提供阔叶类植物、狭叶类植物、针叶类植物的通用分析软件，同时提供10种特定植物（包括柑橘、银杏、楠木、荞麦、洋甘菊、拟南芥、莼菜、黄瓜、番茄、草坪草）的定制化分析软件，满足对上述相关参数的分析。所有分析数据可导出到EXCEL文件中。 （2）利用荧光成像，可以对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red等参数进行成像分析。可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫，也可手动测量；在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势。可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域（AOI），程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析，并在报告文件中显示相关AOI的数据，并可导出到EXCEL文件中。还要能够对植物叶片的多酚物质和叶绿素进行测量，包括类黄酮指数、花青素指数、氮平衡指数和叶绿素指数等。 （3）利用显微成像，可以对植物各组织中的微小结构进行显微观察并保存。采用优越的无限远光学系统，结合UIS2光学系统提供明亮平坦的高对比图像，能轻松连接数码相机。通过显微成像系统可以进一步了解各组织的形态及生长状况，可对处理效果进行观察，并可用于显微条件下的数据统计，甄别与鉴定。清晰明亮的的拍照系统可完全还原事物的真实状态，拥有高动态记录影像能力，捕捉每一个瞬间。同时，拍照系统可高效高速传输数据，使用者可最快得到清晰的图片。 2. 主要技术参数 （1）可见光成像系统 ★硬件组成：室内暗室一套，精密旋转台，光源一组，相机3个，控制器一套。品牌电脑一台。 ★暗室大小：1200mm (width) x 2000mm (length) x 2600 mm (height) 视野面积：1200 mm (height) x 1000mm (width) ★分辨率：2452 (height) × 2056 (width) 镜头焦距：18-55mm 每株拍摄图像帧数：顶视20，侧视20，斜视20。 物距：顶视500mm，侧视1000mm 工作效率：30-300秒/株 ★相机类别：单反相机 ★传感器类型：CMOS ★传感器尺寸：APS画幅（23.5*15.6mm） ★最大像素数：2478万 ★有效像素：2416万 ★影像处理器：EXPEED 4 ★图像分辨率：6000×4000（大），4496×3000（中），2992×2000（小） ★高清摄像：全高清（1080） ★存储容量：64G 相机附件清单：EN-EL14a锂离子可充电电池、充电器MH-24、接目镜盖DK-5、橡胶接目镜罩DK-25、USB 连接线UC-E17、音频/视频线EG-CP11、照相机背带AN-DC3、机身盖BF-1B、配件热靴盖BS-1、ViewNX 2 CD-ROM光盘 相机位置：顶视相机 + 侧视相机 + 斜视相机 拍照控制：PLC控制旋转台自动拍照，提供稳定白光光源，提供标准色卡自动校正，相机自动对焦 ★软件系统：配备强大的图像处理和分析软件，免费升级。可以定制化图像分析算法。提供阔叶类植物、狭叶类植物、针叶类植物的通用分析软件，同时提供10种特定植物（包括柑橘、银杏、楠木、荞麦、洋甘菊、拟南芥、莼菜、黄瓜、番茄、草坪草）的定制化分析软件。 ★测量参数：活体植株的长度、角度、颜色、形状等至少30种表型参数。 ★测量精度：误差小于5%。 ★电脑配置要求： 显示器尺寸：20-25英寸 显卡：2G独显 声卡：集成声卡 网卡：1000Mbps以太网卡 CPU：I7-7700 内存 容量：8G 速度：DDR4 2133MHz 硬盘 容量：1TB 类型：SATA 串行 转速：7200转/分钟 系统：Windows 10 （2）荧光成像系统 ★系统组成：叶绿素荧光成像系统（主机IMAG-CG，Maxi探头IMAG-MAX/L，数码相机CCD，运输箱IMAG-T），植物多酚-叶绿素测量计（主机1套，充电器 1套，数据线 1根，便携箱 1个），品牌电脑1台。原位非破坏性叶片面积测量仪1台，土壤原位pH计2台，光量子计2台。 设计：铝合金外壳，内置14.4 V/6 Ah锂电池，RISC处理器，带连接不同版本的探头和配件的接口。 工作软件：操作简单、功能强大，完全免费升级。 ★荧光测量光源： 44个蓝色LED，450 nm，测量光强度0.5 μmol m-2 s-1PAR，最大光化光强度2300 μmol m-2 s-1PAR，饱和脉冲强度5000 μmol m-2 s-1PAR ★吸光系数测量光源：16个红光（660 nm）和16个近红外（780 nm）LED，用于测量样品PAR吸光系数。 ★成像面积：工作距离18.5cm，成像面积 10×13 cm；工作距离22.5cm，成像面积11×15cm。 光强异质性：测量区域光强异质性小于±7％。 ★测量植物生理状态参数：活体植株的Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red等至少17种参数。 ★测量植物多酚-叶绿素含量：Chl叶绿素指数；Flav类黄酮指数；NBI氮平衡指数Chl/Flav比值；Anth花青素指数。 测量方式：叶夹 测量面积：5mm 样品厚度：最大1mm 叶夹深度：最大8.5cm 测量时间：＜500ms 存储空间：＞10,000次测量 数据分类：3层（文件，组和测量编号） 温度范围：5~40℃ 测量光源：5个LED:1个紫外光，1个绿光，1个红光和2个近红外光（NIR） 检测器：1个硅光二极管 用户界面：LCD液晶屏 蜂鸣器 数据下载：USB数据下载接口，兼容其他数据分析软件 电池：可充电锂电池，充电时间：4小时；电池使用时间：10小时 总重量：220g（含电池） 尺寸：205mm*65mm*55mm 位置参数：内置GPS，位置精度＜2.5m，数据可直接导出制图。 ★电脑配置要求： 显示器尺寸：20-25英寸 显卡：2G独显 声卡: 集成声卡 网卡：1000Mbps以太网卡 CPU: I7-7700 内存 容量：8G 速度：DDR4 2133MHz 硬盘 容量：1TB 类型：SATA 串行 转速：7200转/分钟 系统: Windows 10 ★原位非破坏性叶片面积测量参数： 测量指标：叶面积、长度、宽度、周长、长宽比和形状因子等参数 数据传输：USB接口 ★最大样品：厚15mm、宽150mm、长度3000mm 最大测量面积：1m2 分辨率：0.1mm2，长度1mm，宽度0.1mm 精度：±1%(面积大于10cm2的样品) 扫描速度：200mm/s 数据存储：4GB HD SD卡 显示：真彩LCD显示屏320x240 键盘：触摸式8键 数据传输：高速USB接口，传输速率12MB/S 电源：USB接口直接充电，内置7.2V充电电池，可连续测量至少500片叶子 重量：910g (带电池) 体积：35.5cm×4.5cm×5cm ★土壤原位PH计参数： 3.2英寸LCD晶显示器方便读数 智能校准向导 适合于田间测量和手持应用 精度：± 0.01 分辨率：0.01 pH测量范围：0.00 - 14.00 尺寸：80mm x 160mm x 36mm 重量：379g 电池：3节AA2600mh镍氢电池 充电时间：8小时 ★光量子计参数： 测量波长范围：400-700nm 测量范围：0~2700mol/m2/s1 精度：±5% 电源：标准9V碱性电池 重量：200 g （3）显微成像系统 ★硬件组成：显微镜一台，数码相机一台，连接线一套，品牌电脑一台，除湿机一台，空调（3匹）二台。 软件组成：提供免费的TCapture 显微图像分析软件，文件版本TCapture 5.0.0.703，拥有人性化的界面，强大的图像处理能力，操作简单易行，免费使用，升级免费。 ★显微镜参数 光学系统： UIS2光学系统（无限远校正系统） 照明装置：内置透射柯勒照明器，6V30W卤素灯，100-120V/220-240Vg，0.85/0.45 A50/60Hz。 调焦系统：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环 换镜转盘：向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘 ★类型：三目 视场数：20 载物台：尺寸为188mm×134mm，活动范围为X轴向76mm×Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽 聚光镜：阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑 观察方法：明场与暗场均可 瞳间距调节：48 - 75 mm 外形尺寸233 (W) x 367.5 (D) x 411 (H) mm，8KG ★显微数码相机参数 图像传感器：1600万像素CMOS图像传感器 图像传输控制：高速FPGA1 +高速DDR 色彩模式：彩色 芯片尺寸：1/2.33’’ 像素点大小（微米）：1.335μm×1.335μm 分辨率：4608x3456, 2304x1728, 1600x1200, 1028x960 传输速度：5fps@16MP, 25fps@4MP, 30fps@2MP, 30fps@1.2MP 曝光时间：1ms-999ms 扫描模式： 逐行扫描 快门：卷帘快门 设置：白平衡，曝光时间，降噪，增益，伽马、宽动态 色深：24bit A/D: 12bit 曝光控制：手动/自动 色温调节：1800K-10000K 动态范围：60db 操作系统：Windows 光学接口： 标准C接口 数据接口：USB3.0兼容USB2.0 ★电脑配置要求： 显示器尺寸：20-25英寸 显卡：2G独显 声卡：集成声卡 网卡：1000Mbps以太网卡 CPU：I7-7700 内存 容量：8G 速度：DDR4 2133MHz 硬盘 容量：1TB 类型：SATA 串行 转速：7200转/分钟 系统：Windows 10 除湿机参数 除湿原理：制冷除湿 除湿量：90L/D 适用面积：层高2.6米，80-120m2 控制方式：自动控制，湿度达到要求后，自动停止工作 按键方式：LED触摸屏按键 显示方式：LED显示屏 排水方式：可自接水箱或水管 额定电压：220V 额定功率：1320W 外观设计：钣金机身，线条美观 纠错 产品重量：53kg 产品尺寸：480*420*960mm 其他特点：万向轮子，高端大气，三菱电机 ★空调（3匹）参数： 产品功率：3.0P 冷暖类型：冷暖型 变频：是 能效级别：3级 室内机尺寸：500*1730*320mm 室外机尺寸：955*700*396mm 室内机质量：41Kg 室外机质量：56Kg 室内机噪音：22-46dB 室外机噪音：42-56dB 制冷量：7250W 制冷功率：2410W 制热量：8900W 制热功率：3030W 循环风量：1200m3/h 电源性能：1-220-50 辅助电加热功率：2100W 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：6年 3. 技术服务 提供仪器设备的安装操作手册、工作软件说明书等技术文件1份，及质量保证书和产品软件等全套资料。 仪器到货后两周内上门安装调试。 为保证仪器设备在适宜环境下工作，安装3匹空调2台。 4. 质量保证期 提供2年的免费保修，时间自安装报告用户签字日期当天起算。 接到报修后，1个工作日内作出回应。在接到返修仪器后，我方工程师在两周内完成检修工作。 5. 交货时间 合同签订后三个月。 | 1 |  |
| 2 | ★照相机 | 1、基本参数 1.1、传感器类型 CMOS 1.2、传感器尺寸 35.9×23.9mm ★1.3、有效像素 2020万像素 2、屏幕 ★2.1、高清3:2显示屏，3.2英寸 2.2、显示屏像素 162万像素 3、镜头2个 ★3.1、标准微焦镜头24-105mm f/4L IS USM 1个 3.1.1、重量约 670克 ★3.1.2、焦距 24-105mm 3.1.3、滤镜直径77mm 3.1.4、镜头画幅 135mm全画幅镜头 3.1.5、镜头结构 13组18片 3.1.6、变焦方式 伸缩式镜头 3.1.7、最近对焦距离：0.45m 3.1.8、最大光圈 F4.0 3.1.9、最小光圈 F22 ★3.2、微距镜头100mm f/2.8 USM 1个 3.2.1、重量约 625克 ★3.2.2、焦距 100mm 3.2.3、滤镜直径67mm 3.2.4、镜头画幅 135mm全画幅镜头 3.2.5、镜头结构 12组15片 3.2.6、防抖 3.2.7、最近对焦距离：0.31m 3.2.8、最大光圈 F2.8 3.2.9、最小光圈 F32 4、自动对焦（使用取景器拍摄时） ★4.1、自动对焦点61点（最多41个十字型对焦点） 4.2、自动对焦点自动选择条件：iTR智能追踪和识别 4.3、自动对焦辅助光通过EOS专用外接闪关灯发出 5、储存 5.1、128G CF 储存卡两个，USB接口 6、电源 6.1、LP-E19锂电池3个，续航2H 7、外观 ★7.1、158×167.6×82.6 mm，1530g 8、附件：原厂相机包1个，防潮防湿箱1个，QZSD-555三脚架1套。 | 1 | 进口 |

质 保 期：供应商必须为本项目的硬件产品提供 一年 的免费原厂质量保证服务，软件终身免费升级，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

交 货 期：合同签订后  80  天内交付验收完毕。

付款方式：

货到采购人指定交货地点，待供应商把各设备安装集成、调试运行正常并经投标人验收合格后付合同金额的100%。合同签订后中标人付给采购人合同金额的5%作为履约保证金，一年质保期满后退还给中标人。

项目实施与保障：

- （四）产品质量要求

4.1 中标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

4.2 免费提供全套完整的使用文档（含采购人使用和系统管理手册）。

4.3 国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书；所有进口部件、材料必须符合我国相关产业界产品标准，并提供相关报关证明。

- （五）产品进场安装、调试及验收

5.1 中标人须提供全新的产品，并负责产品的安装、调试等工作。

5.2 所有产品均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。

5.3 中标人所提供产品到达目的地后，采购人按中标人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责检验与采购人的要求是否相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。

- （六）售后服务要求

6.1 中标人应提供设备安装调试时所需的资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

6.2 在软件安装和系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

6.3 中标人应根据合同规定将要安装和调试资料提前单独发往安装现场。

6.4 在采购人系统和设备进行调整、扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导，并提供其他技术支持和帮助。

6.5 当今后由于采购人系统和设备搬迁时，中标人应积极提供售后服务。

6.6 在质保期内的售后服务中，中标人要保修除消耗品以外的所有设备，并保证7×24小时的紧急响应和技术支持。在试运行期与售后服务期内，根据需要中标人有责任派技术人员到现场指导维护工作，协助采购人查找故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能要求。并且以上服务都应是免费的。

6.7 中标人对其购买的系统和设备应提供终身免费软件补丁，在试运行期及售后服务期间定期向采购人提供各设备厂商发布相关的软件更新和补丁情况，及时通知采购人影响系统安全运行的软件漏洞和修补方法，并提供相应的免费现场服务。

6.8 中标人应接受来自用户电话、传真、电子邮件、其它部门转达的各种用户技术咨询，一般在当天即时作出解答，如需进一步搜集资料的，自咨询之日起3个工作日内回复或提供资料（含产品资料）。

6.9 中标人应对其在湖北的售后服务的各种操作流程作出说明，如：有无技术支持中心、技术支持中心地点设在何处、技术支持人员构成（数量、素质等）等相关内容。

6.10保修期内出现的任何由中标人设备缺陷造成的故障，中标人应在12小时内免费更换或完成维修。保修期从试运行期结束之日开始计算。

6.11 服务厂商应在每个季度对校方各系统进行全面的检修和优化。紧急故障要求在接到采购人故障报告起2小时内排除，一般故障24小时内排除，设备维修时间超过2天，要求免费提供同型号备机。

6.12 热线服务，针对用户提出的各种问题及突发事件进行快速反应，并调度当地维修人员；维修服务，接收到服务中心指令或用户通知后，维修工程师会在72小时内赶到现场；网络服务，通过网络向客户提供全方位服务，包括技术咨询和远程在线故障诊断；终生提供维修服务。

- （七）技术培训

7.1 中标人应免费负责采购人技术人员和管理专家的技术培训。

7.2 中标人应提供具体的人员培训计划、课程安排，要求系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，承担全面的技术管理工作。

- （八）其他要求

8.1 投标人所投产品的技术指标必须以产品的相关技术规格和参数的制造商（进口设备需为制造商或国内省级代理商）加盖公章的宣传彩页或原厂出具并加盖公章的技术响应文件为准，如不能提供，则该产品的技术得分为无效得分。

8.2招标文件技术部分要求中技术参数中的“★”参数为重要指标参数，将作为评委评议的重要依据。

8.3 技术资料：投标人必须保证投标文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，投标人不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第三方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。