长江大学2017年中央财政项目设备采购（农业生物技术研究中心）采购需求

长江大学采购与招投标管理处拟就“长江大学2017年中央财政项目设备采购（农业生物技术研究中心）”进行公开招标采购工作。本项目采购预算440万元，现就采购人提供的采购需求公开征询各潜在供应商的意见。

一、资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须具有相应的经营范围，且有良好的售后服务机构。

3、如投标人所投产品为进口设备，则需提供其原厂商或其制造商（或国内省级代理商）授权书原件；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止时间前查询结果为准）；

5、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的不同供应商不能同时参加本项目投标。

6、本项目不接受联合体投标。

4、设备清单及技术要求：（含交货期、质保期、付款方式及其他要求）

采购明细及技术要求

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 功能参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★液相色谱质谱联用仪 （UPLC/MS/MS） | 1 | 一、应用范围 适用于食品安全，药物代谢，毒物分析，代谢组学，脂质组学等小分子化合物的快速同步定性、定量分析。 二．设备性能： 仪器生产厂商应具备20年以上超高效液相色谱仪和三重四极杆液质联用仪生产经验，确保仪器技术成熟稳定。 1. 工作条件 1.1.1电源电压：230V±10%， 50/60Hz，16A 1.1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃） 1.1.3相对湿度：20-80% 2. 质谱部分技术性能 2.1 离子源 2.1.1 离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作； ★2.1.2 ESI与APCI切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源； ★2.1.3探针采用60度最优喷雾设计，可在任意位置固定并实现上下、前后直线型、左右圆弧型三维调节； 2.1.4 内置大面积多边形同轴主动排废气设计，消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净； ★2.1.5 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性； 2.1.6可加热ESI源，加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1µl-2000µl/min； 2.1.7 APCI：加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50µl-2000ml/min； 2.1.8双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置； 2.1.9质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能； 2.1.10离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果； 2.1.11离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。 2.2 离子传输系统 ★2.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担； 2.2.2 高通量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，提高灵敏度； 2.2.3 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换, 待机时不需要消耗氮气； 2.2.4 离子传输透镜：有效捕获离子并聚焦，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便； ★2.2.5离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性； 2.3 四极杆质量分析器 ★2.3.1 Q1和Q3均采用分段式双曲面四极杆，保证在0.4amu时仍有很高的离子传输效率，实现高选择性； ★2.3.2 Q2设计：90º弯曲，加有轴向加速电场的碰撞池设计，提高离子利用率，提高灵敏度Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失； 2.3.3 碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气，确保母离子碎裂效率 ★2.3.4四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.4 amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊调谐。 *2.3.5 具有很宽的质量数范围：5-2800amu，Q1和Q3均可以达到； 2.3.6质量轴稳定性：≤0.05amu/24小时 (全质量数范围)； 2.3.7质量准确度：全质量轴范围内≤0.1%； 2.3.8 SRM最小驻留时间：≤ 1ms； 2.3.9 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s，步进0.1amu； 2.3.10 SRM扫描速度：最大可达600 SRMs/秒，并确保无交叉污染； 2.3.11一次分析最多可执行30000对SRM分析； ★2.3.12正负离子切换速度：≤25ms； 2.3.13扫描功能：全扫描(Full Scan，Q1或Q3)、选择离子扫描(SIM，Q1或Q3)、选择反应监测(SRM)、高选择性反应监测（0.4 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、RER反向能量归一化扫描；QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能。 2.4 检测器 ★2.4.1双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围（106）； 2.5 真空系统 2.5.1 由1个分子涡轮泵（三级差分）和1个机械泵组成的4级差分真空系统 2.5.2四级差分抽真空，真空可达到5x10-6 Torr ★2.6 灵敏度 ESI+：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥200,000：1，连续六针RSD≤3%（作为验收指标） ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥200,000：1，连续六针RSD≤5% APCI: 1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥50,000：1，连续六针RSD≤5% 3 数据处理系统 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。 4 液相色谱仪部分 4.1泵系统 4.1.1 二元或四元高压梯度混合 ★4.1.2压力范围：最高到15.000psi 4.1.3压力波动：<1% 4.1.4流速范围：0.001~ 2mL/min，步进0.001 mL/min 4.1.5流速精密度：< 0.05%RSD 4.1.6流速准确度：±0.10% 4.1.7梯度延迟体积：<35µL，且不随反压变化 4.1.8梯度组成比例精密度：<0.15% 4.1.9梯度组成比例准确度：±0.5% 4.1.10梯度组成比例范围：0-100% 4.2自动进样器 4.2.1在线split-loop设计；进样针及 loop 集成在高压流路中；进样后，进样针置于流路中，分析时，针内始终有流动相流过，样品残留极小；标准配置清洗针外功能，交叉污染小； 4.2.2加样体积: 0.01-100ul，增量0.1 ul； 4.2.3加样体积准确度：±0.5%； 4.2.4进样精度：<0.5%RSD； 4.2.5线性：相关系数>0.9999，RSD<0.5% at 5-80 ul； 4.2.6交叉污染：<0.002% （Beclomethasone倍氯米松）； 4.2.7多种样品盘选择：2ml样品瓶能放不低于96个； 4.2.8重复进样次数：无限制； 4.2.9 进样循环时间：<15s at 5µL； ★4.2.10 样品盘温度范围：4-45℃； 4.2.11 样品盘温控精度：±2℃； 4.2.12 具有泄漏传感器，有样品盘和样品自动识别功能，全程监控与记录仪器状态。 4.3柱温箱 4.3.1半导体制热，密封腔设计，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测，使用安全； 4.3.2标配2µL的预热器，减少溶剂进入色谱柱的温度歧视影响； ★4.3.3控温范围：室温-90℃，可选制冷升级接口； 4.3.4温度精确度：±0.3℃ 4.3.5温度准确度：±0.5℃ 4.3.6 温控稳定性：±0.1℃ ★4.3.7柱容量：放置1根150mm的超高效色谱柱。 4.3.8 切换阀：可选配1个或者2个切换阀，软件可控。 4.4 二极管阵列检测器 4.4.1 灯类型：氘灯和钨灯或全程氘灯 4.4.2 二极管数：512或1024 4.4.3波长范围：190 到800 nm 4.4.4 最大数据采集频率：80Hz 4.4.5 线性范围：2.0 AU，相关系数>0.999，RSD% <5% 4.4.6 波长准确度：±1nm 4.4.7分辨率：<1nm 4.4.8流通池：光导全反射流通池，池长10mm，池体积500nl 三、配置要求 1、液相色谱：全自动进样器，1套； 2、液相色谱：二元或四元高压梯度传送泵系统（集成在线真空脱气机），1套； 3、液相色谱：柱温箱，1套； 4、液相色谱：二极管阵列检测器，1套； 5、三重四极杆质谱仪主机，1套； 6、电离源：ESI源和APCI源，1套； 7、原装品牌台式电脑带激光打印机（Intel i7或以上处理器、16G内存、6G显存、2T硬盘、23英寸显示器、能与其它设备配套完备的接口）1台； 8、原装配套工作站软件，1套； 9、附件：10KAV/1H不间断稳压电源 1套,进口品牌氮气发生器1套；高纯氩气（不低于99.999%）及40L氩气专用钢瓶； 10、超高效色谱柱4根（3mm*15cm的C18反相键合柱2支，氨基酸分析柱3mm*15cm柱1支，3mm*15cm的C18糖分析柱1支）； 11、机械泵油4桶； 12、样品瓶300个，三通2个，液相流动相在线过滤垫片10片； ★13、液质联用仪为原装进口全新整机，液相和质谱要求一个品牌，保证联机稳定性。 四、售后服务 1、整机免费保修叁年； 2、仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周； 3、在安装两年内或应用户时间要求，免费为用户实验室现场开设培训课程； 4、三年内，根据用户要求，提供两个到公司免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周； 5、提供液相部分仪器计量认证证书或证书复印件。 |
| 2 | ★PCR仪 | 4 | 1. 工作条件 1.工作室温 <30℃ 2.工作环境湿度 <80% 3.工作电压 220V-240V 2. 主要技术指标 ★2.1、彩色触摸屏操作界面 2.2、 样品容量：96 X 0.2 ml反应管、八联管或96孔板 ★2.3、最大升降温速率：4℃/sec 2.4、 温度范围：4-100℃ ★2.5、温度梯度功能：同时运行8个不同温度 2.6、 温度梯度范围：30-100℃，温度跨度1-25℃ ★2.7、可存储500个程序，一个USB接口支持鼠标连接及数据导出 2.8、 孵育功能 3. 基本配置 3.1 PCR仪主机：1台； 3.2 中文操作指南； 3.3 平衡框一个； 3.4 电源线一根。 |
| 3 | ★小型台式冷冻离心机 | 4 | ★超高速离心力高达30,130×g（17,500 rpm），所有转子及转子盖均为合金材质 加速至最高转速的时间短于15s，从最高转速减速至零的时间短于16s。 离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。 大型背光液晶显示屏，可显示离心时间，转速等。 ★ 体积小巧，长宽高分别≤64cmx38cmx29cm,适合有限的空间 ★ FastTemp快速制冷编程功能，可预先设定制冷时间和日期，在预定时间进行快速制冷 12款不同转子可选择，可离心0.2 mL至50 mL的所有离心管、微孔板和PCR板等 转子气密性由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证。适合P3实验室 ★单独的rpm/ rcf转换按键，单独的“short spin”瞬时离心按键 离心结束后，离心机盖自动开启，具备SOFT软刹车功能，防止样品重悬 ★ 自动识别12款不同转子，并进行限速控制，无需任何按键设置 自动转子失衡识别，离心更安全 可存储多达50个常用程序 5个快捷程序按键，快速运行常用程序 At set rpm定时计时功能，达到预定转速后再倒计 控温范围：-11 °C至40 °C 所有转子在最高转速时，均可维持在4 °C 专利动态压缩机控制技术，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命，节约能耗 ECO自动待机功能，1, 2, 4, 8小时无使用后自动关机，节能并延长压缩机寿命 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀 |
| 4 | ★小型离心机 | 4 | 转速≥14,680 rpm，离心力≥20,238 x g。 ★24x 1.5/2ml 黑色铝制气密性角转子，可用于P3实验室。 加速至最高转速的时间短于15s，从最高转速减速至零的时间短于16s。 离心时间设定范围：0.5至99分钟，或连续运行。 ★ 具备“At set rpm” 定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 可用旋钮编程离心时间和转速。 ★ 单独的rpm（转速） / rcf（相对离心力）转换按键，单独的“short spin”瞬时离心按键。 ★ SOFT”软加速/ 减速功能可调，保护敏感样品。 在最高转速时，噪音也非常低，小于54db。 无刷免维护驱动，自动锁盖功能。 符合IEC 1010-2-020 的安全标准。 不锈钢材质腔体设计。 转子可在 121°C， 高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。 转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证。 自动失衡检测功能 |
| 5 | ★GR-50调速玻璃反应釜（双层） | 1 | 调速玻璃反应釜釜体结构为双层。 ★高硼硅玻璃材质，具有优良的物理、化学性能。 ★可在高温（200℃）至低温（-80℃）的范围内使用。 ★可在常压及负压条件下工作，真空度可达0.095MPa。 ★釜内可承受压力范围：-0.1MPa~0MPa。 ★特氟隆+FV橡胶材质的旋塞或放料阀；外加四氟乙烯保护层的“O”型圈。 ★配有脚轮，移动方便。 ★结构紧凑，节省空间。 ★放料阀高度适当，便于放料。 搅拌转速（rpm）：50~500 最大扭矩（N.m）：0.95 物料容积（L）：50 夹套容积（L）：16 反应釜釜盖开口6个 ： 搅拌口 50#法兰口 温度传感器口 24#标准磨口 冷凝器连接口 50#球磨口 液体加料口 34#标准磨口 恒压漏斗接口 40#标准磨口 固体加料口 80#标准磨口 电源：220-240V~，50/60Hz 功率（减速比：3）（w）：140 放料阀离地高度（mm）：320 操作压力（Mpa）：常压或负压 整机高度（mm）：2050 净重（Kg）：82 配备下列配件（北京欣维尔玻璃仪器有限公司生产）： - 四氟乙烯搅拌棒，型号分别为S135000、S133000、S132000、S131000四种，每种搅拌棒10根。 - 四氟乙烯搅拌器套管（45磨口、S134550）10个。 - 四氟乙烯搅拌器套管（24磨口、S132400）20个。 |
| 6 | ★全自动灭菌锅 | 2 | 1.工作条件 1.1环境温度10-35℃室温 1.2 湿度最高可达30-85% 1.3 230V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； 2.主要技术指标 2.1 腔体容量：有效腔体容积: 50L 内部容积: 58L ★2.2 电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察 ★2.3分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度 ★2.4开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作 2.5开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人 ★2.6 标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟 ★2.7双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。 2.8 灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa) 2.9 加热：45-104℃(0-0.015MPa) 2.10保温：45－ 95℃ 2.11 最大操作压力：0.263MPa 2.12 温度显示方法：数字式 2.13 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力 2.14 加热功率：2.0 kW 2.15 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 2.16 时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1-99小时/默认设置4小时 2.17温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 2.18 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化 2.19 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度. 包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等 2.20主体尺寸：410W x 477 Dx 970H（mm） 2.21自重：60kg ★2.22 产品日本原装进口，带投标品牌生产企业的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） ★2.23 可选配特有的生物安全灭菌盒 3．基本配置： 主机一台，附件：2个不锈钢篮子(直径300 x 182mm)，1个腔体底板，4个脚轮制动器，1本操作说明书，1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张客户卡，1张检查单 |
| 7 | 摇床 | 4 | 控制方式 P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式 彩色显示触摸屏 对流方式 强制对流式 振荡方式 回旋式 驱动方式 轨道驱动式 环境温度要求（℃） 15~35 温度控制范围（℃） 4~60 温度分辨精度（℃） 0.1 温度波动度（℃） ≤±0.1（37℃时） 温度均匀度（℃） ≤±1（37℃时） 转速范围（r/min） 30~400 转速精度（r/min） ±1 摇板振幅（mm） 0~50无级可调 定时范围（min） 0~9999(min) 安全功能 上、下限超温报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电保护；制冷机超荷保护 附属功能 来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示 编程功能 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定：9/18(段/步)，每段时间:999.9（min） 打印功能 嵌入式、微型、内置 制冷功能 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 摇板尺寸（mm） 400*370 摇板数量（块） 1 净重（kg）/毛重（kg） 100/132 容积（L） 69 内胆尺寸（mm） 490*470*320 外型尺寸（mm） 774*740*609 包装尺寸（mm） 894*860*779 功率（W） 700 电源 AC 220V 50/60Hz |
| 8 | 无菌操作台 | 4 | 1、外型尺寸1500W*730D*1600Hmm 2、工作区尺寸1360W*690D*520H 3、配置无隔板铝框高效过滤器 规格和数量610*610*50mm×② 4、高效过滤器是进口美国HV滤纸 在无尘厂房内，由进口的生产线加工而成，并经过严格的测试。高效过滤器是洁净工作台的核心部件，自行生产，无需外购，洁净工作台的品质得以保证。 5、材质：箱体为优质钢板静电涂层处理，工作台面为优质304不锈钢 6、移门采用日本进口技术生产的升降控制系统(卷簧控制)，可任意定位。（专利号ZL9 235425.5） 7、产品具备医疗器械产品注册认证和CE认证 8、噪音：≦62分贝 9、配置荧光灯和紫外灯 10、配置触摸键开关，可调风速设计 11、整机采用日本AIR TECH技术设计制造 12、双人单面操作，垂直气流形式 配置可定位脚轮 13、洁净等级：ISO 5级 100级 14、带备用电源插座和总电源开关 15、具有紫外灯和照明联锁功能 |
| 9 | 烘箱 | 5 | 产品特点: 1.具备自主开发的核心技术，获得国家专利证书。 2.采用国际流行的流线型外观,使箱体更美观、简洁。 3.镜面不锈钢内胆。四角呈圆弧形，隔板可以自由调节,便于清洗。 4.采用微机控温，控温精确、可靠。具有PID自整定和四位双LED窗指示功能。以优异的控温精度和抗干扰能力满足用户的各种控温要求。 5.将控制系统移至门上，在内胆尺寸不变的情况下减小了35%占地空间和重量。 6.箱体门上设有观察窗，能清楚观察箱内工作的情况。 7.热风循环系统由低噪音，耐高温电机和设计先进的风道组成，确保工作室温度均匀，波动度小。 8.设有风机停转开关，烘焙品种更广泛。 9.具有换气调节旋钮开关，通过旋钮开关的大小调节箱内及箱外换气的速率。 10.B-1、BC-1型采用数码管显示.具有恒温定时功能1-999.9小时。 11.B-2型具有大屏幕蓝色液晶显示操作界面，先进的微电脑任意选时间开机、关机设定及1-9999分钟的任意定时时间的选择，可满足用户的各种控温需求。 12.可选配: ①RS485接口 ②打印机 ③三十段分时分段控温器④箱体加开测试孔 技术参数： 电源电压 220v 50Hz 控温范围 室温+10℃-250℃ 温度波动 ±1℃ 加热功率 2050W 内胆尺寸 500×650×750 外型尺寸 740×850×930 搁板（标准/最多）块 2/17 |
| 10 | 冰箱 | 5 | 产品类别：双开门 总容积：206L 冷藏室容积：128L 冷冻室容积：78L 温控方式：机械温控 制冷方式：直冷 制冷能力：4kg/24h 气候类型：ST 能效等级：1级 额定耗电量：0.45度/天 噪声值：39db |
| 11 | 智能双孔恒温水浴锅 | 2 | 特点： 1、工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 2、温控精确，数字显示，自动控温。 3、操作简便，使用安全。 4、带有磁力搅拌，加速水温均匀。 技术参数： 孔数：2 加热功率：450W 温控范围：室温-100℃ 温升速度：至100℃≤70MIN 控温精度：≤±0.5℃ 工作尺寸：300x150x150 外形尺寸：440×180×240 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 技术要求及参数 波长范围:190nm～1100nm 光谱带宽:2nm 杂散光: 0.3%T(220nm Nal溶液) 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) 波长重复性:0.2nm 光度范围：－0.3～3.0Abs 光度准确度：±0.3%T（0～100%T） ±0.002Abs(0～0.5Abs) ±0.004Abs(0.5～1.0Abs) 光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs) 0.002Abs（0.5～1A） 0.15％T（0～100％T） 基线稳定性：0.001Abs/h (500nm,0Abs 2nm光谱带宽预热2h后) 光度噪声：±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽) 软件: 中文UVWin软件 |
| 13 | 电泳仪电源 | 4 | 基本参数 并联输出：4组 输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-400mA (1mA) 240W 外形尺寸（W×D×H）：315×290×128mm 重量：5Kg 特点： 在工作状态中，可以实时微调； 微电脑智能控制； 液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间； 采用开关电源输出； 具有存储记忆功能； 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； |
| 14 | 琼脂糖水平电泳槽 | 4 | 特点 1、制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶 2、透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察 3、凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 4、高柔韧性导线，开盖断电，确保安全 5、聚碳酸酯注塑成型，无渗漏 6、桥式设计，节省缓冲液 7、耐高温，不变形 8、限位功能，操作准确 9、可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修 外型尺寸（L × W × H）：310 × 150 ×120mm 凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶60 × 120mm ； 长胶 120×60mm；小胶 60 × 60mm 试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿， 8+18 齿（1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样 重量1kg 缓冲液总容量650ml 配置清单 名称/ 标配数量 电泳仪（主体）/1 个 电泳仪（上盖）/1 个 1.0mm25 齿/11 齿试样格/4 把 1.5mm13 齿/6 齿试样格/1 把 1.5mm18 齿/8 齿试样格/1 把 2.0mm3 齿/2 齿试样格/1 把 制胶器/1 个 60mm*60mm 凝胶托盘/2 个 60mm*120mm 凝胶托盘/1 个 120mm*60mm 凝胶托盘/1 个 120mm*120mm 凝胶托盘/1个 电泳导线/1 付 |
| 15 | 电子天平（0.0001g） | 3 | 技术参数：进口天平 1、称量范围：0-220g 2、可读性：0.1mg 3、重复性误差：0.1mg 4、线形误差：±0.2mg 5、稳定时间：2s 6、灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃ 7、秤盘尺寸：Ø90mm 8、防风罩有效高度（mm）：235 产品特性： 9、坚固的金属机架，加固的机身实现过载保护 10、自动外置砝码校准技术，获得精确称量结果 11、内置RS232接口，内置时间与日期设置，符合ISO/GLP的文档记录要求 12、天平下称量装置 13、超大数字的液晶背光显示屏，方便在不同称量环境下读取称量结果 14、去皮、回零一键完成，方便、快捷 15、防风罩四面玻璃，一面铝合金背板，可有效释放称量过程中产生的静电荷 16、应用程序：配方称量、动态称量、求和称量、计件称量、密度测定、百分比称量、称重称量、统计称量、自由因子称量、称量值检索 .配置要求： 1万分之一天平主机1台 2防风圈1个 3塑料保护罩1个 4电源1套 5一致性声明文件1套 6快速操作指南1套 |
| 16 | 电子天平（0.01g） | 5 | 1.技术参数：进口天平 1.1.最大量程：620g 1.2.可读性：0.01g 1.3.重复性误差：0.01g 1.4.线形误差：±0.02g 1.5.秤盘尺寸：Ø160mm 2.产品特性： 2.1.采用耐腐蚀.抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平轻便、坚固 2.2.天平整机的塑料保护罩，避免散落样品对天平表面磨蚀 2.3.具有配方称量、总和计量、计件称量、百分比称量、动态称量、统计称量和检重称量等8种应用程序 2.4.多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能 2.5.动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响 2.6.按键触发的外置砝码自动校准 2.7.天平下称量装置 2.8.清晰的液晶显示屏，方便在不同称量环境下读取称量结果 2.9.支持电池供电（4节AA电池），可用于户外快检测量 2.10.塑料叠架方便天平叠放存储 3.配置要求： 3.1天平主机1台 3.2防风圈1个 3.3塑料保护罩1个 3.4电源1套 3.5一致性声明文件1套 3.6快速操作指南1套 |
| 17 | pH计 | 2 | 技术参数： 1.1.1PH测量范围： -2.000...20.000 mV:-2000~+2000mV 温度：-30.0~130.0°C 1.1.2离子浓度测量范围：1.00E-9~9.99E+9 mol/L，mmol/L， mg/L，0.001~9999ppm，0.001%~999.9% 1.2.1分辨率-pH： 0.001/0.01/0.1pH（可调分辨率） mV: 0.1mV 温度： 0.1°C 1.2.2分辨率-离子浓度：0.1 1.3.1精度-pH：±0.002pH mV: ±0.1 mV 温度：±0.1 °C 1.3.2精度-离子浓度：±0.5% 1.4仪器完全符合GLP要求； 1.5大尺寸彩色液晶显示屏，可显示电极状态和校正信息等等； 1.6 uPlaceTM电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移。 1.7任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作； 1.8自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准； 1.9内置8组缓冲液组，可自定义缓冲液1组。 1.10终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择。 1.11需电极测试功能：可以在不改变校准数据的前提下，测试电极各项技术参数。 1.12校准提醒功能：可自定义校准有效时间，避免使用过期校准数据。 1.13安全的数据管理功能：可以分别设定管理员、普通用户的用户名和密码，使数据管理更加安全； 1.14可以实时存储1000组数据，数据导出可使用U盘或软件。 1.15 含三合一PH电极与电极支架。 |
| 18 | 微量移液器 | 10 | 进口品牌 量程0.1-1ul 精度 ±2% 整支可121℃消毒 4位数字显示 完全单手操作 配备量程锁 易校准技术 |
| 19 | 微量移液器 | 10 | 进口品牌 量程0.5-10ul 精度 ±1% 整支可121℃消毒 4位数字显示 完全单手操作 配备量程锁 易校准技术 |
| 20 | 微量移液器 | 10 | 进口品牌 量程10-100ul 精度 ±0.6% 整支可121℃消毒 4位数字显示 完全单手操作 配备量程锁 易校准技术 |
| 21 | 微量移液器 | 10 | 进口品牌 量程20-200ul 精度 ±0.6% 整支可121℃消毒 4位数字显示 完全单手操作 配备量程锁 易校准技术 |
| 22 | 微量移液器 | 10 | 进口品牌 量程100-1000ul 精度 ±0.6% 整支可121℃消毒 4位数字显示 完全单手操作 配备量程锁 易校准技术 |
| 23 | ★高通量组织研磨机 | 1 | 一、技术参数： ★1．垂直振荡，稳度大，样品破碎彻底，适用于研磨玉米、大豆等坚硬种子； ★2．一次最多处理2x96个样品，研磨头可更换； ★3．2x96x2ml适配器、2x48x2ml适配器、 2x24x5ml适配器、2x10x7ml适配器可自由选择； ★4．2x50ml钢罐可破碎大体积的样品； ★5．适配器耐低温，可在液氮中浸泡30分钟以上； ★6．夹具行程 3.7cm（垂直）； ★7．具备安全门及安全锁，开门断电功能确保安全； ★8．研磨平台数：2个； 9．振荡频率：500-1800次/min； 10．研磨时间：10秒-99分钟，用户可自行设定； 11．研磨球材质：不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 12．研磨球直径：0.5-30mm； 13．仪器运行过程中，噪音小于70dB，不会对其它实验或仪器产生干扰； 14．功率：400W； 15．电源：3孔插座，220-240V，50Hz； 16．重量：62kg； 17．尺寸：38cm（W）×46cm（D）×50cm（H）。 二、标准配置： 1．主机一台； 2．适配器： 2.1 48孔2ml适配器 1对； 2.2 24/10孔5/7ml适配器 1对（选配）； 2.3 50ml研磨罐 1对（选配）； 2.4 96孔2ml适配器 1对（选配耗材）。 3．合金夹具一套； 4．研磨球一套。 |
| 24 | 消煮炉 | 1 | 1.消化数量:20孔 2.功率:5000W |
| 25 | ★组织脱水仪 | 1 | 1.一种智能化的组织自动脱水机。 ★2.可预存十二套程序。 3.具240小时(10天)内延时起缸。 4.大屏幕液晶显示，全中文菜单，取款机式对话操作。 5.具有预防卡缸的异常保护功能。 6.在停电后石蜡能保持熔化，继续工作15小时以上 7.单缸容积500ml，每次可装铜制包埋盒30只以上。 8.可以柔性编程。 9.起缸停留滴漏时间1～120秒内可调,停留时可抖动,抖动次数可调，能最大限度保证试剂纯度。 10.加温方式为水浴加温，安全可靠。 液缸数量:12缸(最后3个为石蜡缸)。 单缸容积:500ml。 每缸停留时间:1分钟～99小时99分钟任意设定。 起缸停留时间:1～120秒可调 温度控制:室温～85℃。 抖缸:每10秒一次 电源:AC220V±22V 50Hz±1Hz。 |
| 26 | ★精馏反应釜 | 1 | 1.釜内有效容积:20L 2.带搅拌电机，电机功率90W，搅拌速度可调，并有显示。 3.反应器为双层玻璃，有夹套，可以注入导热介质用以调节温度。 4.玻璃温度耐受范围:-80℃～200℃，要求玻璃材质为高硅硼玻璃。 ★5.所有与物料接触均为聚四氟乙烯或高硼硅玻璃材质。 ★6.釜盖至少6口，设有固体加料口，方便投料，并配备搅拌、冷凝装置、滴加装置、排气装置及温度传感器。 7.配冷凝回流装置，滴加装置，冷凝器大冷凝面积，冷凝面积不小于0.25平方米。 8.配精馏柱，玻璃拉西环填料，精馏柱规格Φ85*700mm，手动控制回流比 ★9.反应釜出液口旋塞为耐强酸碱的聚四氟乙烯材质。 10.循环管路为不锈钢波纹软管，耐高低温；硅胶保温管外套编织网管， |
| 27 | ★30L防爆双层玻璃反应釜 | 1 | 1.釜内有效容积:30L 2.带防爆型搅拌电机，电机功率180W，搅拌速度可调，并有显示。 3.反应器为双层玻璃，有夹套，可以注入导热介质用以调节温度。 4.玻璃温度耐受范围:-80℃～200℃，要求玻璃材质为高硅硼玻璃。 ★5.所有与物料接触均为聚四氟乙烯或高硼硅玻璃材质。 ★6.釜盖至少6口，设有固体加料口，方便投料，并配备搅拌、冷凝装置、滴加装置、排气装置及温度传感器。 7.配冷凝回流装置，滴加装置，冷凝器大冷凝面积，冷凝面积不小于0.25平方米。 ★8.反应釜出液口旋塞为耐强酸碱的聚四氟乙烯材质。 9.循环管路为不锈钢波纹软管，耐高低温；硅胶保温管外套编织网管，避免烫伤。 搅拌速度:50-500rpm 最大扭矩:0.6N.m 放料阀离地高:310mm 整机高度:2030mm |
| 28 | ★GR-10Ex调速玻璃反应釜(双层) | 1 | 1.釜内有效容积:10L 2.带防爆型搅拌电机，电机功率180W，搅拌速度可调，并有显示。 3.反应器为双层玻璃，有夹套，可以注入导热介质用以调节温度。 4.玻璃温度耐受范围:-80℃～200℃，要求玻璃材质为高硅硼玻璃。 ★5.所有与物料接触均为聚四氟乙烯或高硼硅玻璃材质。 ★6.釜盖至少6口，设有固体加料口，方便投料，并配备搅拌、冷凝装置、滴加装置、排气装置及温度传感器。 7.配冷凝回流装置，滴加装置，冷凝器大冷凝面积，冷凝面积不小于0.16平方米。 ★8.反应釜出液口旋塞应为耐强酸碱的聚四氟乙烯材质。 9.循环管路为不锈钢波纹软管，耐高低温；硅胶保温管外套编织网管，避免烫伤。 搅拌速度:50-500rpm 最大扭矩:0.6N.m 放料阀离地高:380mm 整机高度:1780mm |
| 29 | DL循环冷却器(30系列) | 1 | 1.采用国际著名品牌压缩机、干燥过滤器 2.循环泵采用不锈钢屏蔽泵 3.循环系统采用密闭式，有效防止载冷剂的挥发和污染 4.循环系统安装有过滤装置，清洁载冷剂，防止堵塞仪器管路 5.内置储液槽液位显示，可直观槽内液位 6.采用不含氯氟烃的无氟绿色环保制冷剂，符合国家环保制冷剂标准 7.控制系统采用微机智能化控制器，全数字化中文显示，操作方便、安全、可靠 温度使用范围:-30～5℃ 温度稳定性:±2℃ 电源电压:单相，220V±10%，50Hz 安全保护:延时、漏电、过电流、过热 最大流量:20L/min 最大压力:0.4bar |
| 30 | 高温循环器(SY系列) | 1 | 1.采用PID精准的控温技术，液晶屏显示，控温精度高，保证出口恒温 2.全封闭循环系统，高温时浴液不易挥发和氧化 3.采用耐高温不锈钢循环泵，循环系统全部采用不锈钢材质 4.玻璃液位显示，随时监控液位，避免缺液 5.设备自身有排气阀，自身换气功能，方便系统加液 6.设备自身带冷却盘管、高温时可通入冷却水降温，实现高温到室温的快速冷却 7.采用密闭式循环系统，无油烟 温度使用范围:室温+5～250℃ 温度稳定性:±0.5℃ 电源电压:三相，380V±10%，50Hz 安全保护:过载、超温报警保护 循环泵功率370W，最大流量42L/min，最大压力2.8bar 浴液加注量:13L 加热功率:6kW |
| 31 | ★实验室高压釜(带防爆电机、搅拌棒套管、搅拌棒)(1L) | 1 | 1.有效容积:1L 2.设计压力:12.5MPa,工作压力:≤10.0MPa 3.设计温度:350℃，工作温度300℃ 4.加热方式及功率:电加热，功率为1.5KW，加热器可与釜体分开 5.搅拌转速:20-750r/min变频调速 6.电机功率:250W,电机防爆，防爆等级Diibt4 7.搅拌浆的形式:推进式(或按客户要求) 8.搅拌传动方式及轴密封形式:磁力搅拌静密封 9.材质:主机接触物料材质S31603(316L不锈钢，应在材质耐腐蚀范围内使用) ★10.釜盖开口:搅拌口配磁力偶合器，气相口配针型阀(充各种适用气体)，液相进(出)口配针型阀及釜内插底管(反应过程中取样和上出料用)，压力安全防爆口配压力表及爆破片，冷却盘管进出口配水咀，控温口配保护管带铂电阻。 11.配控制仪(远离工作现场，可不防爆):控制釜内温度，PID自整定，标配控温精度+1.5℃，控制搅拌转速，带有加热电压表(加热电压力可调)、电机电流表及工作时间显示表。 |
| 32 | ★实验室高压釜(带防爆电机,搅拌棒套管、搅拌棒)(3L) | 1 | 1.有效容积:3L 2.设计压力:12.5MPa,工作压力:≤10.0MPa 3.设计温度:350℃，工作温度300℃ 4.加热方式及功率:电加热，功率为2.5KW，加热器可与釜体分开 5.搅拌转速:20-750r/min变频调速 6.电机功率:250W,电机防爆，防爆等级Diibt4 7.搅拌浆的形式:推进式(或按客户要求) 8.搅拌传动方式及轴密封形式:磁力搅拌静密封 9.材质:主机接触物料材质S31603(316L不锈钢，应在材质耐腐蚀范围内使用) ★10.釜盖开口:搅拌口配磁力偶合器，气相口配针型阀(充各种适用气体)，液相进(出)口配针型阀及釜内插底管(反应过程中取样和上出料用)，压力安全防爆口配压力表及爆破片，冷却盘管进出口配水咀，控温口配保护管带铂电阻。 11.配控制仪(远离工作现场，可不防爆):控制釜内温度，PID自整定，标配控温精度+1.5℃，控制搅拌转速，带有加热电压表(加热电压力可调)、电机电流表及工作时间显示表。 |
| 33 | 恒温水槽 | 2 | 控温范围:RT+5-100℃ 温度波动:+0.5℃ 功率:750W 类型:三孔三温 |
| 34 | 土壤团聚体分析仪 | 1 | 1.筛子直径100mm-150mm(任选) 2.检验筛孔径:2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、0.106mm(5mm、0.053mm任选，用户还可以根据实验需要配置其他孔径的标准筛) 3.振动频率:30次/分钟(1-40次/分钟可调，数显), 4.振动幅度:40mm(上下行程)， 5.水桶:4只，有304不锈钢制成，不锈钢标准筛4套(直径15厘米) |
| 35 | ★火焰光度计 | 1 | 1.稳定性:用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%每分钟测1次，共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% 2.重复性:对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤3% ★3.线性误差:K:≤0.005mmol/L（0.0100～0.0800）mmol/L Na:≤0.03mmol/L（0.0500～0.400）mmol/L 4.检测限:K:检测限≤0.004mmol/L；Na:检测限≤0.008mmol/L 5.响应时间:响应时间＜8s 6.样品吸喷量样品吸喷量＜6mL/min |
| 36 | 土壤温湿度测定仪 | 1 | 1.测量参数:土壤容积含水量 2.单位:％(m3/m3)； 3.测试灵敏度:±0.01 ％(m3/m3)； 4.量程:0－100％(m3/m3)； 5.测量精度:0－50％(m3/m3)范围内)±2％(m3/m3) 50－100％(m3/m3)范围内)±3％(m3/m3) 6.分辨率:0.1% 7.温度范围:-40--120℃ 8.测量精度:0.2℃ 9.分辨率:0.1℃ 10.通讯方式:USB2.0 |
| 37 | ★箱式电阻炉 | 1 | 1.工作室尺寸及容积:250*150*150(5.6L) 2.设计温度:1700℃ 3.使用温度:1600℃ 4.控温精度:±1℃ 5.升温速率:≥40℃/min ★6.温度控制系统:PLC+6英寸彩色触摸屏(60段程序升温/单点升温) 7.加热功率:5KW 8.加热元件/材料:硅钼棒/钼 |
| 38 | 柜式空调 | 4 | 5匹 |

质 保 期：供应商必须为本项目的硬件产品提供 一年 的免费原厂质量保证服务，软件终身免费升级，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

交 货 期：合同签订后  90  天内交付验收完毕。

付款方式：

货到采购人指定交货地点，待供应商把各设备安装集成、调试运行正常并经投标人验收合格后付合同金额的100%。合同签订后中标人付给采购人合同金额的5%作为履约保证金，一年质保期满后退还给中标人。

项目实施与保障：

- （四）产品质量要求

4.1 中标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

4.2 免费提供全套完整的使用文档（含采购人使用和系统管理手册）。

4.3 国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书；所有进口部件、材料必须符合我国相关产业界产品标准，并提供相关报关证明。

- （五）产品进场安装、调试及验收

5.1 中标人须提供全新的产品，并负责产品的安装、调试等工作。

5.2 所有产品均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。

5.3 中标人所提供产品到达目的地后，采购人按中标人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责检验与采购人的要求是否相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。

- （六）售后服务要求

6.1 中标人应提供设备安装调试时所需的资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

6.2 在软件安装和系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

6.3 中标人应根据合同规定将要安装和调试资料提前单独发往安装现场。

6.4 在采购人系统和设备进行调整、扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导，并提供其他技术支持和帮助。

6.5 当今后由于采购人系统和设备搬迁时，中标人应积极提供售后服务。

6.6 在质保期内的售后服务中，中标人要保修除消耗品以外的所有设备，并保证7×24小时的紧急响应和技术支持。在试运行期与售后服务期内，根据需要中标人有责任派技术人员到现场指导维护工作，协助采购人查找故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能要求。并且以上服务都应是免费的。

6.7 中标人对其购买的系统和设备应提供终身免费软件补丁，在试运行期及售后服务期间定期向采购人提供各设备厂商发布相关的软件更新和补丁情况，及时通知采购人影响系统安全运行的软件漏洞和修补方法，并提供相应的免费现场服务。

6.8 中标人应接受来自用户电话、传真、电子邮件、其它部门转达的各种用户技术咨询，一般在当天即时作出解答，如需进一步搜集资料的，自咨询之日起3个工作日内回复或提供资料（含产品资料）。

6.9 中标人应对其在湖北的售后服务的各种操作流程作出说明，如：有无技术支持中心、技术支持中心地点设在何处、技术支持人员构成（数量、素质等）等相关内容。

6.10保修期内出现的任何由中标人设备缺陷造成的故障，中标人应在12小时内免费更换或完成维修。保修期从试运行期结束之日开始计算。

6.11 服务厂商应在每个季度对校方各系统进行全面的检修和优化。紧急故障要求在接到采购人故障报告起2小时内排除，一般故障24小时内排除，设备维修时间超过2天，要求免费提供同型号备机。

6.12 热线服务，针对用户提出的各种问题及突发事件进行快速反应，并调度当地维修人员；维修服务，接收到服务中心指令或用户通知后，维修工程师会在72小时内赶到现场；网络服务，通过网络向客户提供全方位服务，包括技术咨询和远程在线故障诊断；终生提供维修服务。

- （七）技术培训

7.1 中标人应免费负责采购人技术人员和管理专家的技术培训。

7.2 中标人应提供具体的人员培训计划、课程安排，要求系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，承担全面的技术管理工作。

- （八）其他要求

8.1 投标人所投★产品的技术指标必须以产品的相关技术规格和参数的制造商（进口设备需为制造商或国内省级代理商）加盖公章的宣传彩页或原厂出具并加盖公章的技术响应文件为准，如不能提供，则该产品的技术得分为无效得分。

8.2 招标文件技术部分要求中技术参数中的“★”参数为重要指标参数，将作为评委评议的重要依据。

8.3 技术资料：投标人必须保证投标文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，投标人不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第三方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。