长江大学校医院设备采购项目采购需求

依据湖北省财政厅鄂采计[2017]-29270号函要求，长江大学采购与招投标管理处拟就“长江大学校医院设备采购项目”进行公开招标采购工作。本项目采购预算185万元，现就采购人提供的采购需求公开征询各潜在供应商的意见。

一、资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须具有相应的经营范围，且有良好的售后服务机构。

3、如投标人为所投产品的代理商，则需提供其原厂商或其制造商（或国内省级代理商）授权书原件和制造商（或国内省级代理商）售后服务承诺书原件；

4、投标人须具有医疗器械生产或经营许可证。

5、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止时间前查询结果为准）；

6、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的不同供应商不能同时参加本项目投标。

7、本项目不接受联合体投标。

4、设备清单及技术要求：（含交货期、质保期、付款方式及其他要求）

采购明细及技术要求

| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术参数和实验体系 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字X线摄影系统（DR） |  | 一、设备总体要求 |  | 1 |  |
|  |  |  | 数字X线摄影（DR）系统设备，能方便的完成体检、门诊、急诊等患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。立位、卧位摄影时，X线球管与探测器可实现自动跟踪。 |  |  |  |
|  |  |  | 二、主要技术参数及要求 |  |  |  |
|  |  |  | （一）X线球管 | 1、球管阳极热容量：≥230KHU 2、球管焦点尺寸：≤0.6/1.2mm 3、球管功率：≥50KW 4、缩光器照射野可调节 5、缩光器可旋转≥±45度 6、缩光器内有卷尺测量射影距离 7、可通过LED显示缩光野的尺寸 8、缩光器具有照射野灯光定时控制开关 ☆9、球管为国际品牌的原产地的原装进口设备（GE、东芝、瓦里安、西门子、飞利浦、IAE、DUNLEE等） |  |  |
|  |  |  | （二）X线高压发生器 | 1、高压逆变式高压发生器频率：≥200KHZ ☆2、高压发生器功率：≥65KW 3、管电压可调节范围：40-150kV 4、最大输出电流：≥630mA 5、最短曝光时间：≤1ms；最长曝光时间：≥6s 6、具备AEC自动曝光控制功能 7、发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 ☆8、高压发生器为国际进口品牌（CPI、EMB、西门子、斯派曼、GE、飞利浦等） |  |  |
|  |  |  | （三）移动式平板探测器(2块) | ☆1、探测器结构：碘化铯/非晶体硅，整板非拼接技术制作 2、平板尺寸：35×43cm（14×17英寸） ☆3、像素尺寸：≤139μm 4、采集灰阶度：≥14bits 5、空间分辨率：≥3.6LP/mm 6、采集矩阵：≥2500×3000 7、平板探测器承重：≥150kg 8、预览时间：≤4s 9、平板无需额外特殊冷却 10、量子检出效率（DQE）：≥50％ ☆11、平板探测器，可以置于胸片架内实现各种立位摄影，还可以置于检查床内实现卧位摄影，在卧位摄影时探测器可以在托架内横放或竖放 ☆12、探测器为国际品牌的原产地的原装进口设备（瓦里安、锐珂、泰雷兹、佳能、Trixell、GE、西门子、飞利浦等） |  |  |
|  |  |  | （四）球管支架 | ☆1、机械结构：落地式，非U型臂式 ☆2、球管升降方式：手动+电动上下按键，球管与胸片自动同步追踪，满足大流量体检要求 3、垂直升降范围：≥120cm 4、纵向移动范围：≥180cm 5、X线球管套可围绕立柱左右旋转：≥180°。 6、球管左右旋转：≥180° ☆7、球管端电容式触摸屏，可显示患者信息 |  |  |
|  |  |  | （五）胸片架 | ☆1、X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动，具备电动和手动上、下按键 2、胸片架上下移动范围：≥150cm 3、电离式自动曝光：≥3个探测点 4、自平衡式设计，电磁控制刹车 4、滤线栅栅比：≥10:1 5、滤线栅栅密度：大于等于40LP/cm |  |  |
|  |  |  | （六）固定式摄影床 | 1、摄影床电动升降四方向浮动患者检查床.长度≥2000mm,宽度≥800mm。 2、床面水平横向移动≥±14cm；纵向移动±35cm；电动升降范围≥25cm 3、脚触式控制，松脚踏板四向移动锁止 4、探测器摆放方向：支持横向和纵向摆放 5、床面最大承重：≥200kg ☆6、X线球管与数字平板探测器在床上投照时可以做自动同步追踪。 7、电离室自动曝光控制 8、滤线栅栅比：≥10:1 9、滤线栅栅密度：大于等于40LP/cm 10. 滤线栅无辅助工具可自动移除。 |  |  |
|  |  |  | （七）系统操作台 | 1、主机控制台与高压发生器高度集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置。 2、操作系统：windows7以上操作系统。 3、主机工作站操作台内存：≥8GB 4、主机工作站操作台硬盘：≥1TB 5、图像文件存储容量：≥20000幅 6、显示器尺寸：≥24英寸 7、显示器分辨率：≥1920×1200 8、支持RIS和HIS系统的集成 9、具备DICOM3.0：有DICOM存储、打印、传输、发送和Worklist等功能。 10、控制台主要功能：动态实时患者信息检索与显示，支持患者、检查、序列和图像数据库信息管理，支持自定义患者列表显示，具备器官程序选择摄影、预设置摄影参数和后期调成，窗宽窗位调整、水平和垂直图像镜像、图像旋转、定位标记、图像文本标注、测量及校正、图像裁剪、边缘增强和噪音抑制功能、图像放大、图像预览和双向对讲等功能。 11、在X线球管与胸片架垂直方向摄影时，控制台可遥控球管与探测器垂直运动，以满足大流量体检需求。 12、支持多语音提示和录播功能。 13、具备触摸操作、鼠标和键盘操作模式。 |  |  |
| 2 | 影像工作站 |  |  | 1、硬盘：≥1T 2、内存：≥4G 3、显示器：竖屏≥2M一套。 4、A4打印机一台。 5、医用干式激光相机一台。为爱克发、锐珂、柯达、富士等国际一线品牌。供片盒≥2个。 6、工作站需配备与之相符合的UPS电源 | 1套 |  |
| 3 | 配套设施 | 柜式空调 |  | 3匹（7200W），定频，二级能效 | 1台 |  |
|  |  | 挂式空调 |  | 1.5匹（3500W），定频，二级能效 | 1台 |  |
|  |  | 抽湿机 |  | 现场勘查后，根据使用面积配置 | 1台 |  |
|  |  | 三联观片灯 |  |  | 1台 |  |
|  |  | 资料柜 |  | 1、规格：1850mm×900mm×400mm 2、材质：用料为0.6mm厚优质冷轧钢板。 玻璃采用浮法玻璃。锁具应避免串锁。 滑轨：采用经久耐用的三节滑轨。外观颜色为净面灰白色，表面光滑，无纹路，喷涂工艺采用自动化流水线喷塑设备，喷涂之后表面均匀光亮、色泽一致、严密、平整，无划伤，无流挂、无起泡等现象。涂膜附着力达到GB1720中规定的一级指标。 安装之后产品与人体接触部分无尖角和毛刺，外形尺寸误差不超过1.5mm，形状和位置公差均符合国家标准要求。 | 1台 |  |
|  |  | 工作台 |  | 1、桌面板材为三聚氰胺板，具有防火、抗磨、防水浸泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精的腐蚀。 2、规格：面板厚度25mm，1.5mm加厚热熔封边，平滑不割手，不爆边。 3、带边柜（三层抽屉）。 4、带电脑托一个。 | 1台 | 尺寸根据现场勘查后，根据实际需求配置 |
|  |  | 候诊椅 |  | 每组5位 | 4组 |  |
|  |  | 办公椅 |  | 1、规格：115-123/51/64-79cm； 2、面料：背LFX438系列新网布，背头/腰LFXD1系列+泡棉D35/厚度65mm；扶手：K26B+PUK10B/上下可调节。 3、托盘：钢制防爆托盘；气压棒：80黑杆/莱特三级气杆 4、椅脚：350圆形拱脚 | 1把 |  |
| 4 | 其它 |  |  | 根据设备安装要求，对机房进行改造（含洗手池、铅门、铅窗、铅板、排水槽等。设备安装完成后可直接供采购人使用，采购人不增加任何与该设备相配的其它辅助设备。 | 1套 | 现场勘查后满足采购人实际需求和国家相关辐射防护要求 |

★本项目为“交钥匙”项目，即项目应包含数字X线摄影系统能够供采购人直接正常使用所需的所有配套设备、设施及装修改造，此清单中的未尽事项，投标人经现场勘查后自行补充，且包含在投标总价之中。

质 保 期：供应商必须为本项目的硬件产品提供 一年 的免费原厂质量保证服务，软件终身免费升级，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

交 货 期：合同签订后  90  天内交付验收完毕。

付款方式：

货到采购人指定交货地点，待供应商把各设备安装集成、调试运行正常并经投标人验收合格后付合同金额的100%。合同签订后中标人付给采购人合同金额的5%作为履约保证金，一年质保期满后退还给中标人。

现场踏勘

1、所有参与采购供应商必须参加现场踏勘，已确定机房改造的相关方案。请提前电话联系采购人相关工作人员参加现场踏勘，报名内容包括：公司全称、报名项目名称及编号、联系人姓名及联系方式。

2、现场踏勘时间地点：2017年11月15日上午9时30分

联系人:刘永强           :联系电话:13593854351

3、现场踏勘后，采购人将会给每位踏勘的投标人一份确认函，投标人投标时，将此确认函做入投标文件中，且必须根据现场踏勘数据提交本项目的详实的辅材清单及安装方案。

项目实施与保障：

- （四）产品质量要求

4.1 中标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

4.2 免费提供全套完整的使用文档（含采购人使用和系统管理手册）。

4.3 国产产品提供产品合格证和国家质检标志，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书；所有进口部件、材料必须符合我国相关产业界产品标准，并提供相关报关证明。

- （五）产品进场安装、调试及验收

5.1 中标人须提供全新的产品，并负责产品的安装、调试等工作。

5.2 所有产品均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。

5.3 中标人所提供产品到达目的地后，采购人按中标人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责检验与采购人的要求是否相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。

- （六）售后服务要求

6.1 中标人应提供设备安装调试时所需的资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

6.2 在软件安装和系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

6.3 中标人应根据合同规定将要安装和调试资料提前单独发往安装现场。

6.4 在采购人系统和设备进行调整、扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导，并提供其他技术支持和帮助。

6.5 当今后由于采购人系统和设备搬迁时，中标人应积极提供售后服务。

6.6 在质保期内的售后服务中，中标人要保修除消耗品以外的所有设备，并保证7×24小时的紧急响应和技术支持。在试运行期与售后服务期内，根据需要中标人有责任派技术人员到现场指导维护工作，协助采购人查找故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能要求。并且以上服务都应是免费的。

6.7 中标人对其购买的系统和设备应提供终身免费软件补丁，在试运行期及售后服务期间定期向采购人提供各设备厂商发布相关的软件更新和补丁情况，及时通知采购人影响系统安全运行的软件漏洞和修补方法，并提供相应的免费现场服务。

6.8 中标人应接受来自用户电话、传真、电子邮件、其它部门转达的各种用户技术咨询，一般在当天即时作出解答，如需进一步搜集资料的，自咨询之日起3个工作日内回复或提供资料（含产品资料）。

6.9 中标人应对其在湖北的售后服务的各种操作流程作出说明，如：有无技术支持中心、技术支持中心地点设在何处、技术支持人员构成（数量、素质等）等相关内容。

6.10保修期内出现的任何由中标人设备缺陷造成的故障，中标人应在12小时内免费更换或完成维修。保修期从试运行期结束之日开始计算。

6.11 服务厂商应在每个季度对校方各系统进行全面的检修和优化。紧急故障要求在接到采购人故障报告起2小时内排除，一般故障24小时内排除，设备维修时间超过2天，要求免费提供同型号备机。

6.12 热线服务，针对用户提出的各种问题及突发事件进行快速反应，并调度当地维修人员；维修服务，接收到服务中心指令或用户通知后，维修工程师会在72小时内赶到现场；网络服务，通过网络向客户提供全方位服务，包括技术咨询和远程在线故障诊断；终生提供维修服务。

- （七）技术培训

7.1 中标人应免费负责采购人技术人员和管理专家的技术培训。

7.2 中标人应提供具体的人员培训计划、课程安排，要求系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，承担全面的技术管理工作。

- （八）其他要求

8.1 投标人所投产品的技术指标必须以产品的相关技术规格和参数的制造商（国产设备需为制作商，进口设备需为制造商或国内省级代理商）加盖公章的宣传彩页或原厂出具并加盖公章的技术响应文件为准，如不能提供，则该产品的技术得分为无效得分。

8.2数字X线摄影系统（DR）的X线球管、探测器必须为国际品牌的原产地的原装进口设备，且投标人所投产品的制造商需具有国家食品药品监督管理局颁发的进口整机医疗设备进口注册证以及产品的CCC认证，如不满足上述要求，视为无效投标。

8.3 招标文件技术部分要求中技术参数中的“☆”参数为重要指标参数，将作为评委评议的重要依据。

8.4 技术资料：投标人必须保证投标文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，投标人不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第三方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。