体检车招标商务及技术条款

一、资质要求

1、企业法人营业执照，具有汽车销售权。

2、投标人需持有本单位医疗器械经营或生产企业许可证。

3、所有产品均由制造商或在其区域的辖属分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，投标人须提供X光机及车辆的生产厂家针对本项目授权书。

4、本项目不接受联合体投标。

二、商务要求

1、交货要求

★1.1交货期：中标通知书发出后5个工作日内签订合同，合同签订生效后20天内交付。

1.2投标人必须承担安装调试和提供设备使用说明书等其他类似的义务。

1.3交货地点：在采购单位交货。

2、报价要求

报价以人民币报价。投标报价应包括技术培训费、安装调试费、报装和验收等一切费用。（报价不含上牌费用，但协助上牌）。

三、售后服务要求

1、质保期

设备安装调试验收合格后质保期一年。在质保期内，设备零配件及其维修的费用全免；保修期后维护和维修厂家以最优惠的价格提供服务。在投标时需提供制造商或代理商针对本项目出具的售后服务承诺函。

2、技术服务承诺

2.1提供技术资料，含使用说明书、图纸等。

2.2厂家须在采购单位所在地设有固定的售后服务点（提供维修的详细地址及工程师联系方式），负责设备的安装调试。

2.3交付使用首次开展工作，提供操作及维护培训。

2.4保证供应设备的维修与配件。

2.5接到故障通知后2小时响应，8-72小时到达现场维修。

3、关于验收

3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起计算。

3.2验收要求：所有设备、材料必须是全新并符合指定参数，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

3.3产品验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③整车来源国官方颁布标准。

四、车辆技术参数要求

1、带▲号的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技术白皮书、工信部车辆公告或制造商公开发布的印刷资料作支持，证明资料备查，以证明投标人技术响应的真实性。未提供者，评标委员会有权认定为不合格响应的，其技术分予以扣减或作废标处理。

（一）车辆参数要求

（一）车辆部分

1、整车

▲（1）整车要求：医疗车专用车型，国内一线品牌

▲（2）总长：8045mm－8990mm

（3）总宽：2400mm－2500mm

（4）总高：3300mm－3600mm

（5）车厢内高：≥1900mm

（6）轴距：≥3800mm

（7）前悬/后悬（mm）：≥1770/2410

（8）最高时速：≥100km/h

2、发动机（国内知名品牌）

（1）发动机型式：直列、四缸、四冲程、增压中冷柴油机

（2）功率：≥140kw

▲（3）排放标准：国V排放

（4）排量：≥5200ml

3、底盘：（国内知名品牌，▲车身与底盘为同一生产厂家的优先选择，核实车辆公告）

（1）变速箱：国产六档变速器

（2）轮胎：国产真空胎（8R22.5）

4、车身主要配置参数

（1）车身结构：半承载式

（2）内饰：成型内饰

（3）乘客门及门泵：气动单扇外摆门（共2个，分别是右前门，右中门）

（4）车窗、风档：全封闭粘接式钢化玻璃，左右最前一扇侧窗玻璃的推拉窗（上固定），窗口高度与车门上沿平齐。

（5）后视系统：彩色倒车监视器

（6）空调系统：顶置非独立空调

（7）地板：国产防滑地板革

（8）雨刮器：单机双臂对刮器

（9）车辆配备车载电脑：倒车监控+行车记录仪+智能导航（带本机地图、一健导航、资讯服务）+收音机+外接U盘+MP3播放+智能运营分析系统+维修保养+电脑系统故障诊断

（10）底盘低温保护功能：防止油箱燃油和管路冻结堵塞而采取的特殊保护措施，以保证低温状态下车辆能够正常启动

5、车身平衡装置：机械支撑架4个

▲6、驻车空调：2台壁挂式

（二）数字X光机技术要求

1、整体要求

★1)投标单位所投X光机必须具备整机注册证，要求提供所投X光机加盖生产厂家公章的整机注册检验报告内的整机外观图与安装在体检车上的实物外观图，确保二者一致。

★2)投标单位所投X光机的技术配置必须与其注册证的“结构及组成”中备案的一致，若注册证中“结构及组成”无配置型号或技术参数，则必须在投标文件中提供所投X光机加盖生产厂家公章的整机注册检验报告内的技术配置型号或技术参数页证明。

2、高频高压发生装置（注明品牌、型号）

▲（1）功率：≥50KW（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件）

▲（2）输入电源：单相220V （提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件）

▲（3）输入功率：≤10KVA（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件）

（4）摄片电压：40-150KV

（5）加载时间：0.001s-5s

▲（6）最大电流时间积：≥700mAs（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件）

（7）摄影mA范围：≥1-600mA

3、X射线管球组件（注明品牌、型号）

▲（1）旋转阳极热容量：≥320KHU

（2）双焦点：≤0.6 mm/1.2 mm

4、平板探测器（注明品牌、型号）

（1）探测器类型:非晶硅

（2）闪烁体：GOS；

▲（3）像素间距：≤130微米；

▲（4）像素：≥3300×3400像素；

▲（5）分辨率：≥3.8lp/mm；

（6）有效成像区域：≥410×420mm；

（7）尺寸（宽×高×深）:≤460×490×18mm；

（8）重量：≤7.5kg；

5、图像采集系统

▲（1）具备计算机软件著作权证明（提供证书）

（2）电脑：21寸显示器（分辨率1920 x 1200），CPU 英特尔酷睿i3以上, 4GB内存

（3）影像工作站

①中文操作界面

②DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围，快速调窗，多窗显示，拼图，镜像，旋转，反相缩放，漫游，浏览图像。裁剪，分割，测量，标注。组织均衡，平滑，尖锐，降噪，边缘提取，卷积滤波，数据分析；图像加减，平均，融合

③中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。（提供诊断报告模板，短语，任意安排）并可直接打印诊断报告

④页面设置：图文并用，上部显示图像，下部书写报告，快捷方便，录入、采集、诊断一屏式功能(提供实物图)

⑤适用性：在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告，节省人力工时

6、束光器：电动

7、高压电缆：≥6米/75KV（2条）

8、滤线栅：17″×17″r=12  N≥40  焦片距（FFD）：1.8m

▲9、车载机架：X射线管升降移动范围：≥200 mm；DR升降移动范围：≥400 mm。（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件）

（三）车内设备安装说明

1、投标商须提供平面布局图进行说明，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准

（1）工作台：B超检查床：1张；心电检查床：1张；采血台：1张。

（2）工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求

（3）驻车空调：2部，规格：≥1P，壁挂式

（4）车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用

（5）车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高。内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰

2、防护设施：≥2mm四周铅板防护，配备电动滑移铅门，车辆出厂时提供计量质量检测报告。

注：加★号的条款为实质性条款，必须一一响应，未响应者或任何负偏离将导致废标。加▲号的条款为重要条款，未响应者或任何负偏离将严重扣分。任何虚假响应，经核实，都将取消中标资格或录入黑名单。采购人在签订合同之前有权选择前往中标企业提供的相同配置的用户处参观，若产品配置及结构和招标参数不符，可取消其中标资格。